## Detector de gas portátil con alarma

## instrucciones de funcionamiento

## G40S

## Henan Otywell Electronic Technology Co.,Ltd. Empresa certificada con el sistema de gestión de calidad ISO9001

Gracias por utilizar los productos de nuestra empresa. Cuando se disponga a utilizar este producto,

asegúrese de leer atentamente este manual y siga los pasos de operación correspondientes que se indican, para que

pueda disfrutar plenamente de los servicios que ofrece nuestra empresa y evitar una manipulación incorrecta que pueda

dañar esta máquina o provocar otros accidentes.

Conserve este manual adecuadamente para poder consultarlo y obtener ayuda cuando la necesite en

el futuro.

Derechos de autor

Este manual está protegido por los derechos de autor de nuestra empresa. Sin permiso por escrito, ninguna parte de este

manual puede reproducirse, traducirse, almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, ni pueden utilizarse medios o

métodos como electrónicos, fotocopiado, grabación, etc., para difundir este manual.

Nuestra empresa se adhiere al principio del progreso científico y tecnológico y está

constantemente comprometida con la mejora del producto y la mejora del rendimiento. La empresa

se reserva el derecho de conservar cualquier mejora del producto sin previo aviso.

Si el usuario no instala o repara las piezas de acuerdo con este manual, el usuario será

responsable de las responsabilidades resultantes.

El producto, así como su color y su estilo, se ajustarán al producto realmente adquirido.

Directrices de servicio al usuario

1. Antes de utilizar este producto, compruebe los accesorios, el certificado de conformidad del producto

y la tarjeta de garantía del usuario según la lista de productos antes de salir de fábrica. Si comprueba que

no están completos, póngase en contacto inmediatamente con el vendedor o el fabricante.

2. El período de garantía de este producto es de un año a partir de la fecha de venta. Si la calidad del

producto es inferior a los indicadores técnicos, el usuario podrá disfrutar de mantenimiento gratuito con la

tarjeta de garantía si cumple con los requisitos de almacenamiento, transporte y uso.

3. La empresa cobrará la reparación de los daños causados por el incumplimiento de las

normas y requisitos de operación, los fallos causados por un servicio técnico no designado por nuestra

empresa o los problemas de calidad del producto causados por factores de fuerza mayor.

4. Cuando se repare el producto, muestre la tarjeta de garantía del producto. Si no puede

mostrar la tarjeta de garantía del producto, la reparación se cobrará.

5. Tras el mantenimiento o la reparación del producto, muestre este manual. El personal de

mantenimiento rellenará y firmará el "Registro de mantenimiento y reparación" adjunto. Al mismo tiempo,

firme el "Registro de mantenimiento y reparación" del personal de mantenimiento para confirmar el

contenido del mantenimiento y la reparación y aporte valiosos comentarios. Si es un usuario corporativo,

estampe el sello oficial.

6. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción con los productos y servicios que ofrecemos,

incluidos la tecnología del producto, la calidad, la instalación y el mantenimiento, la actitud del servicio, las

normas de cobro y otras cuestiones, póngase en contacto con nosotros a tiempo; atenderemos debidamente sus opiniones.

## Instrucciones de uso

Antes de utilizar el detector, lea las siguientes precauciones:

No utilice detectores de gas dañados. Antes de usar el detector, compruebe si hay grietas o piezas

faltantes en la carcasa. Si el detector está dañado o le faltan piezas, póngase en contacto con nuestra

empresa o el distribuidor inmediatamente. Sustituir componentes uno mismo puede dañar la

seguridad interna del detector.

No exponga los detectores de gas a descargas eléctricas ni a vibraciones mecánicas continuas severas.

 Las baterías y los sensores usados deben ser eliminados por recicladores cualificados o gestores de residuos

gestores de residuos, no arrojarse a la basura.

No desmonte la batería ni la arroje al fuego, y evite el cortocircuito de los polos positivo y

negativo de la batería; de lo contrario, se producirá un incendio o una explosión.

Está prohibido desmontar, ajustar o reparar el detector sin autorización.

Está estrictamente prohibido abrir la tapa del instrumento mientras esté energizado en

lugar de operación. Queda estrictamente prohibido cargar, desmontar o sustituir la batería en

lugares peligrosos.

 No salpique agua, disolventes químicos, benceno ni gasolina sobre el detector, y evite

que estas sustancias penetren en el detector; de lo contrario, este podría

averiarse.

Evite que la máquina caiga desde una altura o sufra vibraciones severas.

Para garantizar la precisión de medición del detector, el detector debe

calibrarse periódicamente (no más de 1 año).

Es necesario evitar el impacto artificial frecuente de gas tóxico de alta concentración en el

detector.

No siga utilizando el sensor si ha fallado o ha superado su vida útil.

Antes de utilizar este instrumento, lea atentamente el manual de instrucciones y utilícelo en

estricta conformidad con las instrucciones.

Cualquier fallo de aplicación o uso que vaya más allá de lo descrito en este manual debe

dirigirse al distribuidor o al fabricante.

El aspecto y el color de los productos del catálogo de productos son solo de referencia. Los

suministro está sujeto a la mercancía real. Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar las

parámetros de los productos de este catálogo sin previo aviso. Si tiene alguna pregunta,

llame a nuestra línea de atención al cliente.

## catálogo

1. DESCRIPCIÓN GENERAL..................................................................................................................1

1.1 Documentos normativos de referencia..................................................................................................................................1

1.2 Terminología del producto....................................................................................................................................................... 1

2. INDICADORES TÉCNICOS PRINCIPALES..........................................................................2

3 Funciones del producto............................................................................................. 3

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN DEL PRODUCTO..........................................3

4.1 Aspecto general e indicación de funciones del producto..................................................................................3

4.2 Interfaz principal de visualización....................................................................................................................................................4

4.3 Instrucciones de encendido......................................................................................................................................................... 5

4.4 Instrucciones de apagado....................................................................................................................................................5

4.5 Lista de menús.......................................................................................................................................................................... 5

4.6 Conexión Bluetooth................................................................................................................................................... 10

4.7 Vinculación WiFi...................................................................................................................................................................10

4.8 Función de alarma de caída........................................................................................................................................................11

4.9 Función de llamada de socorro SOS...........................................................................................................................................11

4.10 Función de interconexión...........................................................................................................................................12

5. Precauciones de uso.......................................................................................12

6 Fallos comunes y soluciones................................................................ 13

7. Garantía y mantenimiento....................................................................13

8. Almacenamiento...................................................................................................................13

9. Accesorios..........................................................................................................................14

1 / 14

## 1. Descripción general

El detector de gas con alarma portátil es un instrumento de detección y alarma de gas de alta sensibilidad para

uso industrial. Es adecuado para la detección de concentración de gas en entornos industriales y comerciales:

estaciones de servicio, talleres químicos, almacenes de materiales peligrosos, instalaciones petroquímicas,

laboratorios y otros lugares. Garantiza eficazmente la seguridad del personal y evita daños a

los equipos de producción. El producto puede detectar distintos gases en función de los diversos tipos de sensores.

De tamaño compacto, fácil de manejar, portátil y con buena resistencia a las vibraciones. El producto utiliza

tecnología de visualización LCD de matriz de puntos de alta resolución, que ofrece una visualización más intuitiva y clara.

El detector de alarma utiliza un método de difusión natural, con elementos sensibles fabricados con

sensores de gas de alta calidad, que ofrecen una excelente sensibilidad y una destacada repetibilidad; el instrumento

está controlado por un microordenador integrado, lo que lo hace fácil de manejar, totalmente funcional y

muy fiable, con múltiples capacidades de adaptación; su diseño compacto y estéticamente agradable

no solo resulta atractivo, sino que también facilita su transporte. La carcasa del detector de alarma está fabricada con

plástico de ingeniería de alta resistencia combinado con caucho antideslizante, lo que proporciona alta resistencia, un buen

tacto y protección contra el agua, el polvo y las explosiones.

Está adaptado para zonas que contienen mezclas de gases explosivos en las zonas 1 y 2 con II A, II B

e II C; se utilizan envolventes estancas al polvo en las zonas 21 y 22.

1.1 Documentos normativos de referencia

El diseño, la fabricación y la verificación de este producto deben cumplir con las siguientes

normas nacionales:

GB/T 3836.1-2021 Atmósferas explosivas. Parte 1: Requisitos generales de los equipos

GB/T 3836.4-2021 Atmósferas explosivas. Parte 4: Equipos protegidos por seguridad intrínseca

"i"

GB/T 4208-2017 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP)

GB 12358-2024 Requisitos técnicos generales para la detección y alarma de gas ambiental

en los lugares de trabajo

1.2 Terminología del producto

"LEL" se refiere al límite inferior de explosividad. La concentración más baja a la que los gases inflamables

en el aire explotan al exponerse a una llama abierta se denomina límite inferior de explosividad — abreviado

como %LEL. En inglés: Lower Explosion Limited. Cuando la concentración de gases inflamables en el aire

alcanza su límite inferior de explosividad, se dice que el nivel de riesgo de explosión del entorno inflamable

en ese lugar es del cien por cien, o 100% LEL.

%VOL: porcentaje de volumen de gas.

2 / 14

ppm: una millonésima parte del contenido porcentual en volumen de un gas.

µmol/mol (micromol por mol) es la unidad de cantidad de sustancia.

Conversión: 1ppm=1µmol/mol.

## 2. Principales indicadores técnicos

metano oxígeno monóxido de carbono gas hepático

Tipo de sensor Catalítico

tipo combustión

Electroquímico

tipo Electroquímico tipo Electroquímico

fórmula

medición

rango （0～100）%LEL （0～30）% （0～1000）

µmol/mol

（0～100）

µmol/mol

Nivel 1

alarma 20%LEL 19.5% 50µmol/mol 15µmol/mol

Nivel 2

alarma 50%LEL 23.5% 150µmol/mol 35µmol/mol

error de indicación

±5%FS ±3%FS ±5 µmol/mol o ±

10% es suficiente

±2µmol/mol o ±

10% es suficiente

Nota: solo se muestran los parámetros detallados de los cuatro gases convencionales. Para otros gases,

consulte la tabla de parámetros de gas o consulte con el servicio de atención al cliente.

Gas de detección: gas combustible/gas tóxico y nocivo/oxígeno, etc.

Método de muestreo: difusión natural

Modo de visualización: pantalla LCD

Tiempo de respuesta: menos de 30s

Temperatura ambiental: -25℃~+55℃

Humedad relativa: (20~93)%

Modo de visualización: pantalla LCD

Tensión de alimentación: DC 3.7 V

Capacidad de la batería: batería recargable de iones de litio de 3000 mAh

Tiempo de carga: <5 h

Tiempo de funcionamiento: > 12 h (continuo)

Marcado antideflagrante: Ex ia ⅡC T4 Ga/Ex ia ⅢC T200130℃Da

Grado de protección: IP66 o superior

Peso del producto: aproximadamente 210 g

3 / 14

Límite de presión: 86kPa~106kPa

Tamaño: L 120 mm x An 56 mm x Al 31 mm

## 3 Funciones del producto

Puede conectarse con el detector portátil y admite la interconexión con equipos idénticos

Admite carga por 4G; admite posicionamiento GPS Beidou (opcional)

Bluetooth, WiFi y otros métodos de comunicación inalámbrica

La pantalla admite el giro de 0° y 180° para facilitar la visualización

Puerto de carga Type-C, más cómodo

Alarma sonora, luminosa y por vibración, alarma por subtensión, alarma de fallo; alarma de caída, llamada de ayuda

de alarma, llamada de socorro con una sola tecla

Configuración de múltiples modos de alarma: alarma de primer nivel, alarma de segundo nivel, alarma por intervalos, TWA, STEL

Calibración multinivel, seguimiento automático del punto cero; se puede restaurar la configuración de fábrica,

identificación y prevención automáticas de errores en la operación de calibración de concentración

Cambio entre las interfaces en chino e inglés

Cambio libre de unidades

Puede almacenar 30,000 datos con intervalo de tiempo y modo de almacenamiento configurables

## 4. Descripción de las funciones de operación del producto

4.1 Aspecto general e indicación de funciones del producto

Figura 1

4.1.1 Descripción de los botones

orden

número nombre

1 pantalla de cristal líquido

2 tecla

3 entrada de aire

4 lámpara indicadora

5 puerto de carga

4 / 14

Figura 2

El producto dispone de tres botones:

Tecla arriba: girar a la izquierda / seleccionar hacia arriba.

Botón de encendido: botón de encendido / botón de apagado / la pulsación larga es el botón de retorno / la pulsación corta

es el botón de confirmación. (Nota: la pulsación larga es el botón de apagado en la interfaz principal de visualización, y

la pulsación larga es el botón de retorno en las demás interfaces)

Tecla pulsar: pasar página a la derecha/abajo para seleccionar.

4.1.2 Descripción de las luces indicadoras

El producto dispone de una luz indicadora. Si la luz indicadora es verde, indica que el equipo se encuentra en

un estado de detección normal; si la luz indicadora es amarilla, indica que el equipo se encuentra en estado de fallo; si

la luz indicadora es roja, indica que el equipo se encuentra en estado de alarma.

4.2 Interfaz principal de visualización

Figura 3

La interfaz actual muestra

información sobre cuatro gases de detección.

Al pulsar la tecla, se puede acceder a la

interfaz de información específica de uno de

estos gases, como se muestra en la figura 4. Esta interfaz muestra el nombre del gas de detección actual, su

concentración, la concentración máxima histórica del gas, la concentración mínima histórica del gas,

la concentración media ponderada en el tiempo (TWA), el límite de exposición a corto plazo (STEL) y la

curva de concentración. Al pulsar las teclas arriba o abajo, se cambia de página para ver información detallada sobre

otros gases de detección.

Para mayor comodidad de uso, el producto dispone de la función de cambio automático de página. Cuando se sostiene

el producto en posición frontal, la página está a 0°; cuando el producto se invierte, la página cambia automáticamente

180°, lo que facilita a los usuarios la consulta de los datos.

orden

número nombre orden

número nombre

1 hora actual 6 Nombre del gas que se va a

detectar

2 PDA 7 Gas detectado

concentración

3 WiFi 8 Unidad de gas

concentración

4 4G 9 Página actual /

total de páginas

5

Carga

restante

carga

5 / 14

Figura 4

4.3 Instrucciones de encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido; la luz indicadora se encenderá, acompañada de una vibración, y se

oirá el sonido de aviso del sistema. En ese momento, suelte el botón y la pantalla mostrará el código

QR de la cuenta oficial durante unos 30s; a continuación, entrará en la interfaz principal de visualización.

4.4 Instrucciones de apagado

En la interfaz principal de visualización, mantenga pulsado el botón de encendido y suéltelo cuando la

luz indicadora se encienda y vaya acompañada de una vibración. El sistema se apaga.

4.5 Lista de menús

En la interfaz principal de visualización, pulse brevemente el botón de encendido y el sistema le pedirá que

introduzca una contraseña. Como se muestra en la figura 5, en este punto, el cursor amarillo está sobre el primer número,

lo que indica que el primer número puede editarse. La contraseña inicial es "1111". Los usuarios pueden utilizar las teclas

arriba y abajo junto con el botón de encendido (que cumple la función de confirmación) para introducir "1111"

y acceder a la lista de menús. Una pulsación corta de la tecla cambia el primer número a "1" (una pulsación corta de la tecla

arriba lo cambia a "9"), como se muestra en la figura 6. Una pulsación corta del botón de encendido confirma y desplaza el

cursor amarillo hasta el segundo número, y una pulsación corta de la tecla cambia el segundo número a "1";

continúe este proceso hasta que los cuatro números sean "1", como se muestra en la figura 7. Una pulsación corta del botón de

encendido completa la introducción y el sistema pasa a la interfaz del menú principal, como se muestra en

la figura 8. La lista de menús incluye: Configuración de canales, Configuración de hora, Configuración del sistema, Registros de alarma,

Configuración del punto cero, Calibración, Configuración de carga, Registros históricos, Restablecimiento de fábrica, BT&WiFi.

6 / 14

Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8

4.5.1 Configuración de canales

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Configuración de canales"

y pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de configuración de canales, como se muestra en la figura 9.

Los usuarios pueden configurar el nombre del gas, la unidad del gas, los decimales del valor de concentración del gas, el rango, la alarma 1 y

la alarma 2 para cada canal en esta interfaz. Pulse brevemente el botón de encendido para confirmar la selección de

este canal; a continuación, pulse la tecla (si pulsa directamente la tecla, entrará en otro canal). Seleccione

el parámetro que desea modificar, como se muestra en la figura 10. En primer lugar, pulse el botón de encendido para confirmar

y, a continuación, modifique el parámetro.

Si necesita modificar parámetros con una flecha desplegable, basta con pulsar la tecla arriba o abajo para

seleccionar, como se muestra en la figura 11; si necesita modificar parámetros sin flecha desplegable, en primer lugar

pulse el botón de encendido para confirmar, como se muestra en la figura 12; a continuación, el sistema mostrará una interfaz

pidiéndole que "introduzca ×××", como se muestra en la figura 13. La introducción puede realizarse directamente con el teclado en pantalla

en la parte inferior de la pantalla. Una vez completada la introducción, asegúrese de seleccionar "√" antes de confirmar.

Después de configurar los parámetros, pulse la tecla para seleccionar "Guardar" y pulse el botón de encendido para

confirmar; si no desea guardar esta modificación, seleccione "Cancelar" y pulse el botón de encendido

para confirmar, como se muestra en la figura 14.

Una vez completada la configuración del menú según los pasos anteriores, el sistema volverá

automáticamente a la interfaz del menú principal; si no desea seguir modificando una determinada interfaz de menú,

automáticamente; si mantiene pulsado el botón de encendido, el sistema también volverá automáticamente al menú principal

del menú principal.

7 / 14

Figura 9 Figura 10 Figura 11 Figura 12

Figura 13 Figura 14 Figura 15 Figura 16

4.5.2 Configuración de hora

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Ajuste de hora".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de ajuste de hora, como se muestra en la figura 15. El usuario puede

ajustar en esta interfaz los valores de año, mes, día, hora, minuto y segundo. Tras el ajuste, seleccione

"Guardar" y pulse el botón de encendido para confirmar.

4.5.3 Configuración del sistema

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Ajustes del sistema".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de ajustes del sistema, como se muestra en la figura 16. El usuario

puede configurar aquí las funciones de canal, activando o desactivando un canal; también puede configurar el

idioma, eligiendo entre chino e inglés; además, puede ajustar el brillo

de la retroiluminación para que la pantalla sea más brillante u oscura.

4.5.4 Registros de alarma

En la interfaz del menú principal, utilice las teclas arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Registro de alarma".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de registro de alarma, como se muestra en la figura 17. El usuario puede

consultar en esta interfaz los registros históricos de alarma. La interfaz muestra la fecha de alarma, la hora de alarma,

el nombre del gas alarmado, el estado de alarma, la concentración de gas en el momento de la alarma y la

página actual/total de páginas. Al pulsar las teclas arriba o abajo se navega por las páginas, como se muestra en

la figura 18. Si se mantiene pulsado el botón de encendido, se vuelve a la interfaz del menú principal.

Figura 17 Figura 18 Figura 19

4.5.5 Ajuste de cero

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Ajuste de cero"

8 / 14

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de ajuste de cero, como se muestra en la figura 19.

Esta interfaz muestra el canal de gas y el nombre del gas, el valor AD de cero en tiempo real, el valor de cero

histórico y la gráfica de curva. Seleccione el canal de gas para el que desea realizar el

ajuste de cero. Una vez que el valor en tiempo real se estabilice, seleccione "Guardar" y pulse brevemente el botón de encendido

para confirmar, completando así el ajuste de cero.

4.5.6 Calibración

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Calibración".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de calibración, como se muestra en la figura 20. El usuario puede

elegir el canal de gas que debe calibrarse, como se muestra en la figura 21. Tras la selección, el usuario puede

ajustar el valor del gas patrón, como se muestra en la figura 22. Al pulsar brevemente el botón de encendido aparecerá

la interfaz "Introducir valor del gas patrón". Introduzca la concentración del gas patrón, como se muestra

en la figura 23. A continuación, introduzca el gas patrón para la calibración. Espere hasta que los valores se estabilicen y

seleccione el botón "Guardar" para guardar los ajustes.

Figura 20 Figura 21 Figura 22 Figura 23

4.5.7 Ajustes de carga (opcional)

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Ajustes de carga",

y pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de ajustes de carga, como se muestra en la figura 24. En

esta interfaz se puede consultar el código QR de carga 4G y el número SN, y cargar los datos de detección

a la plataforma Zhihui Cloud.

Las instrucciones de funcionamiento de la plataforma Zhihui Cloud son las siguientes:

(1) Se puede consultar tanto en ordenador como en terminales móviles. Aquí presentamos principalmente el

método de funcionamiento en el terminal de ordenador. El paquete de instalación de la APP y el código del

mini programa de WeChat para terminales móviles se encuentran en la contraportada, y pueden escanearse para descargarlos

y consultarlos. El método de funcionamiento es el mismo. En el terminal de ordenador, visite la dirección

https://www.zhihuiyun-iot.com para entrar en la interfaz de inicio de sesión.

(2) Para iniciar sesión en el sistema por primera vez, debe registrar la información de su cuenta.

Haga clic en (Registro de cuenta) para pasar inmediatamente a la interfaz de registro y regístrese

según las indicaciones.

(3) Tras entrar en la plataforma, seleccione "Seguridad inteligente" —— "Detector de gas portátil" y haga clic para

entrar en la interfaz de monitorización del detector.

9 / 14

(4) Haga clic en "Gestión de dispositivos" —— "Añadir dispositivo" y rellene la información del dispositivo según

los requisitos; introduzca "modelo del dispositivo", "número de serie del dispositivo (SN)", "Observaciones", "ubicación

de instalación"; haga clic en "Siguiente", rellene la información de notificación y haga clic en "Completar".

(5) Tras añadirlo correctamente, haga clic en "Monitorización de datos" para consultar los datos de monitorización en tiempo real y

los datos históricos del dispositivo.

(6) Haga clic en "Alarm Management" para ver la información de alarmas, la lista de órdenes de trabajo y mis órdenes de trabajo

dentro de un determinado período de tiempo.

(7) Haga clic en "Notification Management" para reconfigurar o eliminar la información de notificación añadida

previamente.

(8) Haga clic en "Informe de datos" para consultar los datos estadísticos del sistema o exportar el informe estadístico.

4.5.8 Registros históricos

En la interfaz del menú principal, utilice las teclas arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Historial".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz de historial, como se muestra en la figura 25. Esta interfaz

muestra la fecha y la hora actuales, junto con el nombre del gas y su concentración actual. Debajo

de la figura 25, "373/373" indica "Página actual / Número total de páginas del historial". Pulse brevemente las teclas

arriba o abajo para pasar páginas y consultar el historial.

4.5.9 Restablecer de fábrica

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "Restaurar valores de fábrica",

pulse brevemente el botón de encendido e introduzca la contraseña 5656 para poder restaurar los valores de fábrica.

4.5.10 BT&WiFi

En la interfaz del menú principal, utilice la tecla arriba o abajo para seleccionar la opción de menú "BT&WiFi".

Pulse brevemente el botón de encendido para entrar en la interfaz BT&WiFi, que muestra el estado de activación/desactivación y

la información de Bluetooth y WiFi, como se muestra en la figura 26. En este momento, tanto Bluetooth como WiFi

están desactivados. Pulse la tecla arriba y el recuadro naranja saltará al icono de interruptor situado detrás de WiFi. Pulse brevemente

el botón de encendido y WiFi pasará de desactivado a activado, como se muestra en la figura 27. Pulse brevemente el botón de

encendido de nuevo y WiFi pasará de activado a desactivado. Con el mismo método se puede activar o desactivar

Bluetooth. Tras realizar los cambios, seleccione "Guardar" y pulse brevemente el botón de encendido para confirmar los ajustes

guardados; seleccione "Cancelar" para no guardar los ajustes.

Nota: Cuando la alimentación del sistema es insuficiente, el indicador de alimentación parpadeará de forma intermitente.

Apague el equipo a tiempo y cargue el producto con el cable de datos Type-C. Durante la carga, la

pantalla muestra "Cargando"; cuando la carga ha finalizado, la pantalla muestra "Carga

completada".

10 / 14

Figura 24 Figura 25 Figura 26 Figura 27

4.6 Conexión Bluetooth

El usuario puede consultar los datos de detección en tiempo real del producto a través de la aplicación móvil. En primer lugar, siga las

instrucciones de funcionamiento del apartado 4.5.10 para activar el Bluetooth del dispositivo y, a continuación, descargue la APP específica

en su teléfono, active el Bluetooth y la ubicación en el teléfono y ya podrá utilizarlo. Abra la

aplicación móvil y los dispositivos disponibles aparecerán en la parte inferior, como se muestra en la figura 28.

Seleccione el dispositivo al que desea conectarse y este se conectará y aparecerá en la sección "Dispositivos

conectados", como se muestra en la figura 29. Haga clic en el dispositivo y aparecerá una ventana emergente, como

se muestra en la figura 30. Haga clic en "Datos de medición" y se abrirá una interfaz de datos en tiempo real, que muestra

información como el nombre del dispositivo, el nivel de batería actual, los nombres de gas de cada canal, la

concentración de gas, las unidades y el estado, como se muestra en la figura 31. También puede hacer clic directamente en "Datos en tiempo

real" para entrar en la interfaz de datos en tiempo real. Haga clic en "Cambiar idioma" para alternar entre chino

e inglés.

Figura 28 Figura 29 Figura 30 Figura 31

4.7 Vinculación por WiFi

Los pasos para abrir la conexión WiFi son los siguientes:

11 / 14

(1) Preparación del teléfono móvil: descargue la APP específica en el teléfono móvil y conéctese a WiFi en el teléfono móvil.

(2) Activar el WiFi del dispositivo: active el WiFi del dispositivo según las instrucciones de funcionamiento del apartado 4.5.10.

(3) Configuración del WiFi del dispositivo: con el dispositivo apagado, pulse simultáneamente el botón de encendido y el botón de conexión para encenderlo, lo que hará que entre en el modo de configuración de WiFi. En este momento, abra la APP específica descargada en su dispositivo móvil, como se muestra en la figura 32, haga clic en "EspTouch" e introduzca en el campo "Contraseña" la contraseña del WiFi al que está conectado su dispositivo móvil, como se muestra en la figura 33. Haga clic en "Confirmar", espere un momento y el dispositivo móvil mostrará "EspTouch Complete", como se muestra en la figura 34. La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla del dispositivo mostrará un icono de WiFi, lo que indica que la configuración del WiFi se ha completado correctamente.

(4) Consultar los datos en la plataforma Zhihui Cloud: los datos de detección en tiempo real del dispositivo pueden consultarse en la plataforma Zhihui Cloud.

Figura 32 Figura 33 Figura 34

4.8 Función de alarma de caída

El producto dispone de una función de alarma de caída. Cuando el producto se cae, el producto realiza una llamada

ayuda, como se muestra en la figura 35. Pulse la tecla arriba o la tecla abajo para cancelar la alarma.

Figura 35

4.9 Función de llamada de socorro SOS

El producto dispone de la función de llamada SOS. Pulse simultáneamente la tecla arriba y la tecla abajo para

12 / 14

abrir la llamada SOS; pulse la tecla arriba o la tecla abajo para cancelar la alarma.

4.10 Función de interconexión

Cuando el producto está realizando una llamada SOS de ayuda y una alarma por caída, otros dispositivos y plataformas

conectados al dispositivo pueden recibir su información de alarma.

## 5. Precauciones de uso

(1) Evite que la máquina caiga desde una altura o sufra vibraciones violentas.

(2) Es posible que no funcione con normalidad en presencia de gas de alta concentración.

(3) Opere y utilice el equipo siguiendo estrictamente las instrucciones; de lo contrario, podría provocar

resultados de prueba inexactos o daños en el equipo.

(4) El producto no debe almacenarse ni utilizarse en un entorno que contenga gases corrosivos (como

cloro gaseoso de alta concentración, etc.), ni debe utilizarse ni almacenarse en otras condiciones

severas (incluidas temperatura alta y baja, humedad elevada, campo electromagnético y fuerte

luz solar).

(5) Si la superficie de la máquina se ensucia tras un uso prolongado, límpiela suavemente con un

un paño suave humedecido en agua, pero no utilice disolventes corrosivos ni objetos duros para limpiar la superficie de

la máquina; de lo contrario, podría provocar arañazos o daños en la superficie de la máquina.

(6) Para garantizar la precisión de la detección, el equipo debe calibrarse periódicamente y

el periodo de verificación no debe superar un año.

(7) Se recomienda que la vida útil del sensor infrarrojo y del sensor semiconductor sea de 5

años, y que la del sensor catalítico y del sensor electroquímico sea de 2 años.

(8) Extraiga la batería de litio y el sensor del detector desechado y envíelos al

en el lugar designado o devolverlo a nuestra empresa. No lo arroje a la papelera sin más.

(9) Si cualquier fallo de aplicación o uso va más allá de lo descrito en este manual, póngase en contacto con nuestra

empresa para obtener una solución.

(10) El paquete de baterías no puede desmontarse ni sustituirse en un entorno de gas explosivo,

ni puede cargarse. En un entorno de gas explosivo no pueden utilizarse dispositivos enchufables que no

cuenten con certificación de protección contra explosiones, ni pueden sustituirse los sensores.

(11) Los productos con certificados antideflagrantes no deben sustituirse ni modificarse sin más, ya que

ello afectaría al rendimiento antideflagrante de componentes o estructuras.

(12) En las normas nacionales correspondientes existen disposiciones claras sobre la selección,

la instalación o el uso del diseño eléctrico en lugares peligrosos por riesgo de explosión. Las unidades que los instalan o utilizan

deben cumplir estrictamente estas disposiciones para garantizar la seguridad antideflagrante de los equipos eléctricos

eléctricos en lugares peligrosos con riesgo de explosión.

(13) La carga debe realizarse en un lugar seguro y efectuarse con el cargador profesional

proporcionados por el equipo.

13 / 14

## 6 Fallos comunes y soluciones

fenómeno de fallo posible causa de fallo modo de proceso

El equipo no puede ponerse en marcha

tensión por debajo del nivel. Recargue a tiempo

sistema bloqueado Póngase en contacto con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

fallo Póngase en contacto con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

El gas de prueba no produce respuesta. El circuito está averiado o el

vida útil del sensor ha expirado

Póngase en contacto con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

La pantalla es inexacta

Sensor caducado. Contacte con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

Sin calibrar durante mucho tiempo. Márquelo a tiempo

La indicación de la hora es incorrecta

La batería está completamente

fuera de servicio

Cargue y restablezca la hora lo antes

posible

Fuertes interferencias

electromagnéticas Restablezca la hora

La función de calibración a cero no

no disponible. El sensor presenta una deriva excesiva. Calibre o sustituya el sensor

a tiempo

No muestra cero en un

entorno de aire limpio Deriva del sensor Realice una calibración a cero

La interfaz normal de detección

del instrumento muestra el

completa

Fallo del sensor

Contacte con el distribuidor o

fabricante para sustituir el

sensor

## 7. Garantía y mantenimiento

(1) El periodo de garantía de este producto es de un año (excepto las piezas de desgaste). Si el

producto falla en condiciones de uso normal, puede disfrutar del servicio gratuito de mantenimiento en fábrica. Los daños causados por

factores humanos o catástrofes naturales, o por un uso no normal, no están cubiertos por la garantía.

(2) Si la vida útil del sensor ha expirado, contáctenos para sustituirlo por un sensor nuevo.

(3) Si el usuario no puede resolver el problema, el detector puede enviarse de vuelta a nuestra empresa para su

mantenimiento, y resolveremos el fallo lo antes posible y se lo devolveremos al usuario.

## 8. Almacenamiento

Los productos deben almacenarse en una sala ventilada con una temperatura ambiente de -10℃~+55℃

y una humedad relativa no superior al 85%, y el aire no debe contener gases nocivos ni impurezas

14 / 14

que corroan los productos.

## 9. Accesorios

El detector se suministra con una caja de embalaje, un detector de gas portátil, un cargador, una

campana de calibración, un manual de instrucciones, un certificado de conformidad y una tarjeta de garantía.

## Dirección: Building38, No.352 Lianhua Street, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

## Teléfono:+86 13526600927(whatsapp)

## Sitio web:www.otywellsafety.com

## E-mail：otywell001@outlook.com

## Henan Otywell Electronic Technology Co.,Ltd.