## Telemetría láser de metano Thumb

## Instrumento

## G6000Z

## Manual del usuario del producto

Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

## Aviso de seguridad

Bienvenido al instrumento de telemetría láser de metano G6000Z Thumb. Antes de usarlo

y de realizar el mantenimiento, lea atentamente este manual y conserve el instrumento de telemetría

junto con el manual (en lo sucesivo, el instrumento de telemetría).

Para garantizar la seguridad de los dispositivos de telemetría y de su uso, este manual y los

propios dispositivos emplean tres marcas distintas para indicar categorías de advertencia

de seguridad. Cumpla estrictamente estas directrices esenciales.

Advertencia

Si se ignora este identificador y se realizan operaciones incorrectas,

pueden producirse accidentes graves o suponer una amenaza

para la vida.

Precaución

Si se ignora esta advertencia y se realizan operaciones incorrectas,

pueden producirse accidentes o daños en el producto.

Nota

Si ignora esta etiqueta, puede perderse información útil o adicional

previamente.

Este manual es propiedad intelectual de Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

En caso de discrepancias entre las aplicaciones reales y los detalles específicos del producto

debido a actualizaciones del producto, o para información no mencionada en el manual,

póngase en contacto directamente con Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

## catálogo

I. Lectura esencial antes del uso................................................................... 1

2. Descripción general del producto......................................................................................3

3. Normas de aplicación del producto...........................................................4

4. Parámetros técnicos.................................................................................4

5. Definiciones de los botones e instrucciones de operación.........................................5

6. Instrucciones de operación...............................................................................6

7. Técnicas de detección..............................................................................11

8. Fallos comunes y sus soluciones...................................................... 13

9. Mantenimiento del equipo......................................................................... 14

1 / 15

I. Lectura esencial antes del uso 1.1 Directrices para el usuario Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual. El manual abarca toda la información y los datos esenciales relacionados con el funcionamiento del producto. Los usuarios deben cumplir estrictamente sus disposiciones para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo de telemetría. Además, la información pertinente ayudará a los usuarios a operar correctamente el producto y a obtener resultados analíticos precisos.

Este manual proporciona una guía completa sobre el uso correcto de los instrumentos de telemetría. Sirve como referencia precisa para los técnicos que hayan recibido formación profesional o posean conocimientos relevantes en el manejo y control de instrumentos. Antes de operar los instrumentos, asegúrese de comprender plenamente las instrucciones de seguridad y las advertencias descritas en este manual, y aplíquelas durante las operaciones prácticas. Debido a diversas limitaciones, este manual no puede ofrecer descripciones detalladas de todos los aspectos. Si los usuarios necesitan más información o asistencia con cuestiones no tratadas en el presente documento, póngase en contacto con el Departamento Posventa de Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd. 1.2 Garantía de calidad y cláusulas de exención

Al elegir Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd., está eligiendo

productos de alta calidad. Todos los productos de nuestra empresa pueden repararse de forma gratuita durante

el período de garantía; una vez finalizado dicho período, se cobrarán las tarifas correspondientes a la sustitución de componentes

Si encuentra algún problema durante el uso, póngase en contacto con nosotros para recibir asistencia

inmediata. Todo el instrumento está cubierto por una garantía de un año.

Cualquier reparación fuera del período de garantía, o aquella que se realice durante el período de garantía

debido a los siguientes fallos, se considera una reparación fuera de garantía y no estará

cubierta por los servicios de garantía gratuitos. Nuestra empresa se reserva el derecho de cobrar las tarifas de mantenimiento en el sitio

Estos fallos incluyen, entre otros:

1）Debido a un uso inadecuado (entrada de agua en el interior, corrosión, incendio o intrusión de

corriente eléctrica intensa);

2）Fuerza mayor (daños causados por terremotos, rayos, inundaciones, etc.);

3）Modificación no autorizada del interior del producto sin permiso;

4）No utilizar el producto de acuerdo con el manual del usuario y las

especificaciones de formación, lo que provoca daños en el producto.

1.3 Precauciones de seguridad

Antes de utilizar este instrumento, asegúrese de haber leído y comprendido las

2 / 15

precauciones de seguridad descritas a continuación.

1.3.1 Precauciones para el funcionamiento seguro de los instrumentos

Advertencia:

1. El instrumento está diseñado como de seguridad intrínseca y debe utilizarse en

las condiciones ambientales correspondientes.

2. Durante el funcionamiento, no dirija el haz láser del instrumento hacia

los ojos de personas o animales, y evite mirar directamente la lente, ya que el láser puede

causar daños visuales.

3. No cargue las baterías en zonas donde puedan estar presentes gases explosivos.

1.3.2 Otras precauciones de seguridad

1. Este instrumento está clasificado como equipo óptico de precisión. No intente

desmontarlo, montarlo ni modificarlo. Si el instrumento no funciona correctamente o presenta

fallos, póngase en contacto con nosotros.

2. Si el instrumento se cae accidentalmente al suelo o su carcasa resulta dañada,

cese inmediatamente el funcionamiento, apague la alimentación eléctrica tras confirmar la

seguridad del entorno y póngase en contacto con nosotros.

1.4 Para evitar fallos

Para minimizar el riesgo de fallos, lea atentamente el siguiente contenido.

El instrumento debe manejarse, utilizarse y mantenerse estrictamente de acuerdo con sus

etiquetas, advertencias e instrucciones.

1.4.1 Cómo evitar los problemas causados por la condensación

Trasladar los instrumentos de temperaturas altas a bajas o viceversa

puede provocar la formación de condensación (gotas de agua) en la carcasa y el interior del instrumento.

Para evitarlo, deje que el instrumento se adapte gradualmente a la

temperatura ambiente antes de usarlo. Si se observa condensación en el interior del instrumento,

3 / 15

apague inmediatamente la alimentación eléctrica y espere hasta que la condensación se

disipe por completo antes de continuar con las operaciones.

1.4.2 Precauciones para el uso del instrumento durante la lluvia

Este instrumento puede evitar que las gotas de agua que caen verticalmente entren en su

interior. Sin embargo, cuando el instrumento se inclina más de 15 grados, las gotas de agua que caen

verticalmente pueden penetrar en el interior y causar daños al instrumento.

Cuando utilice el instrumento durante la lluvia, se deben adoptar medidas

de impermeabilización adecuadas.

1.4.3 Precauciones para el almacenamiento prolongado

1) La temperatura de almacenamiento de este dispositivo de telemetría es (0–50)°C, con una humedad

inferior al 90%. Si el instrumento va a permanecer sin uso durante un período prolongado, guárdelo en un entorno

fresco y seco.

2) No guarde el dispositivo de telemetría en zonas con vibraciones intensas.

1.4.4 Precauciones para el uso normal

1) Al utilizar este dispositivo de telemetría, evite aplastarlo con fuerza o dejarlo caer. Los impactos

mecánicos fuertes en la pantalla LCD y los paneles de ventana pueden provocar su rotura.

2. Descripción general del producto

2.1 Características del producto

El instrumento portátil de telemetría láser de gas consta de un

sistema óptico-mecánico, un sistema de procesamiento de señales, un sistema de visualización y alarma, y componentes de carcasa. Se

utiliza principalmente para la medición a larga distancia de la concentración de metano o de gases que contienen metano

(gas natural, gas de carbón o gases similares).

El dispositivo de telemetría emite un haz láser infrarrojo hacia el punto de detección, lo que permite

medir rápidamente la concentración de gas entre el punto de detección y el

dispositivo de telemetría. Para mejorar la claridad de observación, el dispositivo proyecta simultáneamente un haz láser verde visible

hacia el punto de detección. Este sistema proporciona una detección de metano precisa y en tiempo real

en ubicaciones específicas con visualización. Cuando las concentraciones

4 / 15

superan los umbrales de alarma preestablecidos, activa alertas sonoras y luminosas para facilitar una

respuesta inmediata del personal.

2.2 Principio de detección

El principio de medición de este instrumento de telemetría aprovecha plenamente las características de absorción

del gas metano en una longitud de onda específica. Cuando el haz de detección

se encuentra con moléculas de metano, parte del haz es absorbida por las moléculas.

Midiendo la tasa de absorción, se puede determinar la concentración de gas metano distribuida entre el

punto objetivo y el instrumento de telemetría.

2.3 Escenarios de aplicación

Este dispositivo de telemetría se utiliza ampliamente en la industria del transporte y distribución

de gas, y es adecuado para aplicaciones como:

1) Inspección de redes de tuberías de gas;

2) Inspección de tuberías ascendentes de gas natural en exteriores;

3) Realizar inspecciones en el interior de viviendas sin entrar en sus

locales;

4) Inspección de tanques de almacenamiento de gas natural;

5) Detección remota de zonas con fugas de gas peligroso;

6) Realizar detección en zonas de difícil acceso para el personal.

3. Normas de aplicación del producto

GB/T 3836.1-2021 Atmósferas explosivas Parte 1: Requisitos generales de los equipos

GB/T 3836.4-2021 Atmósferas explosivas Parte 4: Equipos protegidos mediante

protección de seguridad intrínseca tipo 'i'

4. Parámetros técnicos

Rango de detección: (0～50000) ppm·m (por defecto, personalizable)

Rango de detección: (0-15) m, (0-20) m o (0-30) m

Límite mínimo de detección: 5 ppm·m

Precisión: ±10%FS

Tiempo de respuesta: 0.5s

Tiempo de funcionamiento continuo: 8h

Método de alimentación eléctrica: batería de litio

Modo de visualización: LCD de 1.47 pulgadas

5 / 15

Volumen de alarma: ≥70dB (a 1 metro de distancia)

N.º de certificado antideflagrante: CCRI 24.2119X

Grado de protección antideflagrante: Ex ia II C T4 Ga / Ex ia III C T200130℃Da

Grado de protección: IP65

Temperatura ambiente: (-20 a 50) °C

Humedad ambiental: (10–93)% RH, sin condensación

Tensión de la batería: DC 3.7V

Capacidad de la batería: 3400mAh

Dimensiones del producto: 122*31*33mm

Peso neto del producto: 220g

5. Definiciones de los botones e instrucciones de operación 5.1 Botón

Hay un botón en la parte inferior

de la pantalla del producto: botón de encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el instrumento. Una vez que el equipo completa

el precalentamiento, el sistema entra automáticamente en modo de trabajo y muestra la

interfaz principal. Para detener la detección, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar el instrumento.

En modo de trabajo, mantenga pulsado el botón de encendido para encender o apagar el láser indicador.

Deslice el dedo hacia abajo para acceder al menú de funciones, configurar parámetros y consultar el historial. 5.2 Interfaz principal de visualización Tras el arranque del equipo y la finalización de la autocomprobación, entra automáticamente en la

interfaz principal de visualización y funciona con normalidad. El contenido mostrado incluye principalmente

valores de concentración, valores de concentración de la curva, valores de intensidad de señal de retroiluminación,

nivel de batería e información de hora/fecha, como se muestra en la Figura 1.

6 / 15

figura 1

1) Indicador de detección de intensidad óptica: la intensidad de la señal láser reflejada por

el objeto objetivo tal como la recibe el instrumento. Cuando no se detecta ninguna señal reflejada,

la cuadrícula de señal muestra 0 y el valor de detección en ese momento no tiene

relevancia práctica. Cuando se recibe una señal reflejada, la cuadrícula de señal muestra la

intensidad de señal correspondiente.

2) Indicador de nivel de batería: muestra la capacidad de la batería.

6. Instrucciones de operación

6.1 Encendido y apagado del láser

En modo de interfaz principal, pulse brevemente el botón de encendido para encender o apagar el láser

indicador. Cuando se activa, la luz del icono de la Figura 1 se ilumina y el dispositivo emite un

haz láser indicador, entrando en modo de detección. Cuando se desactiva, la luz del icono de la

esquina superior izquierda se apaga y el láser indicador se desactiva. Mantenga pulsado el botón

de encendido para apagar el instrumento, que entra en estado de apagado.

6.2 Iniciar la detección

Durante la detección, dirija el láser indicador hacia el objeto objetivo que se va a medir. La

pantalla mostrará la concentración integrada de metano dentro del área medida,

expresada en ppm·m. Cuando la concentración de metano detectada supera el

umbral de alarma preestablecido, el instrumento emite una alarma sonora, como se muestra en la Figura 2.

7 / 15

gráfico 2

Nota: ppm·m es la unidad de concentración integrada y representa el producto de

la concentración de metano por la anchura. Aquí, ppm designa la unidad de concentración de gas, es decir,

"partes por millón", que indica la concentración de metano; m es la unidad de longitud "metro",

que representa la anchura del volumen de gas medido.

Ejemplo: al realizar la detección a 5 metros del objetivo, si la pluma de fuga

de metano tiene una concentración de 500 ppm y una anchura de 1 metro, su

concentración integrada se calcularía como 500 ppm × 1 m = 500 ppm·m. El instrumento

mostrará entonces una lectura de 500 ppm·m.

6.3 Alarma

Cuando la concentración de metano supera el umbral de alarma preestablecido, el instrumento

activará una alarma sonora.

6.4 Menú

Deslice el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder a la interfaz del menú, como se muestra en la Figura 3.

Toque un botón para abrir el menú correspondiente. Deslice el dedo hacia arriba para volver a la pantalla de inicio.

8 / 15

gráfico 3

6.4.1 Registro de alarmas

Toque el menú "Registros de alarmas" para acceder a la interfaz que se muestra en la Figura 4. Esta

interfaz muestra las horas de las alarmas históricas y los valores mostrados durante las alarmas. Deslice el dedo hacia la izquierda

para navegar entre páginas. Después de visualizarlas, deslice el dedo hacia arriba para volver al menú principal. Deslice el dedo hacia abajo para

acceder a la interfaz de eliminación de registros y, a continuación, toque "Sí" para eliminar los registros (como se muestra en la figura)

o toque "No" para salir.

gráfico 4

6.4.2 Configuración de alarmas

Toque con el dedo para acceder al menú 'Configuración de alarmas', que mostrará la interfaz

que se muestra en la Figura 5.

9 / 15

gráfico 5

El umbral de alarma predeterminado es 500 ppm. Utilice las teclas '+' o '-' para ajustar el

valor de alarma.

Después de configurar el valor de alarma

, haga clic en el icono "" para guardar

. Haga clic en el icono ""

para volver a la interfaz del menú.

6.4.3 Configuración de funciones

Toque el menú 'Configuración de funciones' para acceder a la interfaz que se muestra en la Figura 6.

Haga clic en "Configuración de hora", seleccione las opciones y confirme para acceder a la configuración de fecha

que se muestra en la Figura 7. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo

para ajustar la hora y la fecha. Toque

el icono ""

para guardar. Toque el icono "" para volver a la interfaz del menú.

Haga clic en "Configuración de idioma", seleccione el idioma deseado y confirme para acceder a la

interfaz que se muestra en la Figura 8. Para cambiar el idioma del dispositivo a chino o inglés,

basta con tocar el círculo situado junto

a la opción de idioma para marcarlo con "√". Después de

la selección, toque el icono "" en la esquina superior izquierda de la pantalla o deslice el dedo hacia arriba para volver a la

principal.

10 / 15

Figura 6 Figura 7 Figura 8

6.4.4 Salir del menú

Haga clic en el icono "" de la

esquina superior izquierda de la interfaz del menú para salir del

menú y volver a la interfaz principal de visualización.

6.5 Carga del equipo

Cuando el nivel de batería sea demasiado bajo, el dispositivo debe cargarse con el

cargador integrado o con un cargador estándar con especificaciones de salida de 5V/2A. Durante

la carga, el dispositivo mostrará un estado de carga como se muestra en la Figura 9.

figura 9

6.6 Precauciones de uso

6.6.1 Evite que el equipo se caiga desde una altura o sufra vibraciones intensas.

6.6.2 El equipo puede no funcionar correctamente en presencia de gases de alta concentración.

11 / 15

6.6.3 Siga estrictamente las instrucciones de operación y uso; de lo contrario, puede provocar

resultados de prueba inexactos o daños al dispositivo.

6.6.4 Este producto no debe almacenarse ni utilizarse en entornos que contengan gases corrosivos

(como altas concentraciones de cloro), ni debe utilizarse ni almacenarse en otras

condiciones adversas (incluidas temperaturas extremas, humedad elevada, campos electromagnéticos

o luz solar intensa).

6.6.5 Si se acumula suciedad en la superficie del dispositivo tras un uso prolongado, límpiela suavemente con un

paño suave y limpio humedecido con agua. Evite utilizar disolventes corrosivos o materiales

abrasivos, ya que pueden causar arañazos o daños en la superficie.

6.6.6 Retire la batería de litio y el sensor del detector de gas portátil

desechado y entréguelos en el lugar designado o devuélvalos a nuestra empresa. No

los deseche en la basura.

6.6.7 Para cualquier aplicación o problema de uso distinto de los descritos en este manual,

póngase en contacto con nuestra empresa para obtener asistencia.

6.7 Precauciones antideflagrantes

6.7.1 El marcado antideflagrante se refiere a la identificación utilizada para describir el

grado antideflagrante, la clase de temperatura, el tipo antideflagrante y las áreas de aplicación de los

equipos eléctricos antideflagrantes.

6.7.2 Las normas nacionales pertinentes contienen reglamentos explícitos sobre la selección,

instalación o uso de sistemas eléctricos en entornos con riesgo de explosión.

Las entidades de instalación o los usuarios deben cumplir estrictamente estas disposiciones para garantizar

la seguridad antideflagrante de los equipos eléctricos en dichas áreas.

6.7.3 Las baterías no deben desmontarse ni sustituirse, ni cargarse en

entornos con gases explosivos. No deben utilizarse dispositivos periféricos enchufables sin

certificación antideflagrante, ni sustituirse sensores en dichos entornos.

6.7.4 Los productos con certificación antideflagrante no deben sustituirse ni

modificarse arbitrariamente con componentes o estructuras que comprometan su

rendimiento antideflagrante.

7. Técnicas de detección

7.1 Directrices generales

1) Debido a la menor densidad del gas metano en comparación con el aire, tiende a dispersarse

12 / 15

hacia arriba tras una fuga. Por lo tanto, lo óptimo es dirigir el láser indicador de 10 a 20 cm por encima de

el objetivo durante la detección.

2) Durante la detección, observe el indicador de intensidad de retroiluminación en la pantalla.

Si el número de indicadores de intensidad de retroiluminación es mínimo, indica que el instrumento

recibe señales muy débiles del láser reflejado. En este caso, ajuste el ángulo o la

posición para la detección.

3) Durante la detección, el láser indicador debe dirigirse a objetos propensos a

la reflexión, como el edificio objetivo, tuberías, paredes, suelos, tierra y árboles, para que el

instrumento reciba señales láser reflejadas más intensas.

4) Durante la detección, domine el apuntado y el control de la velocidad de escaneo, ya que los movimientos bruscos o

enérgicos pueden causar mediciones falsas o falsas alarmas en el instrumento.

5) Cuando el objetivo sometido a prueba tiene puntos ciegos de detección en los que los haces láser no pueden

llegar, reoriente el ángulo de detección o realice una detección aproximada en zonas adyacentes del

objetivo.

7.2 Pruebas para diferentes aplicaciones

1) Durante la inspección de tuberías enterradas, dado que los gases fugados a menudo no escapan

directamente desde el punto de fuga, sino que se difunden gradualmente a través del suelo y escapan por zonas

con suelo suelto o grietas en el cemento, se debe dar prioridad al escaneo de zonas con

suelo suelto, grietas en el cemento y aberturas de pozos de inspección.

2) Al inspeccionar tuberías superficiales, utilice la propia tubería u objetos adyacentes

como reflectores siempre que sea posible, con un escaneo centrado en zonas de alto riesgo de fuga como

válvulas y bridas.

3) Al realizar pruebas en viviendas para los residentes, no es necesario entrar en el interior

de la vivienda dentro del rango de distancia de prueba. Basta con escanear el cristal de la cocina desde

la parte inferior del edificio.

4) Al detectar puntos de fuga menores, sitúese en la dirección de sotavento y

realice mediciones repetidas a aproximadamente 3 metros de la zona objetivo, mientras

observa atentamente los cambios en las lecturas de la pantalla.

5) Al medir objetivos con fondos muy reflectantes, pueden producirse falsas alarmas.

Observe atentamente el indicador de intensidad de retroiluminación del panel de visualización para detectar

niveles de energía excesivos. Ajuste el ángulo de medición en consecuencia para evitar falsas alarmas

13 / 15

causadas por reflexiones intensas.

6) El rango de detección de este instrumento durante el funcionamiento real se ve influido por

factores como el entorno circundante, las superficies reflectantes y los ángulos de reflexión.

Por lo general, a medida que aumenta la distancia de detección, la intensidad de señal láser recibida por el

instrumento se debilita, lo que reduce la precisión de detección. Por lo tanto, al detectar

indicios de fuga de gas en ubicaciones distantes, el instrumento debe acercarse a la

zona objetivo para una inspección exhaustiva y obtener resultados más precisos.

7.3 Cómo determinar el alcance de la fuga

Para determinar el alcance de la fuga durante la detección, siga estos pasos.

1) Comience el escaneo alineando el instrumento directamente hacia la dirección de

donde sopla el viento.

2) La ubicación con la concentración más alta se designó como punto de corte.

3) Cambie la orientación y vuelva a escanear el área de fuga.

4) Si la fuga persiste tras ajustar la orientación, indica que la posición definida

es correcta.

5) Si no aparece ninguna indicación de fuga tras cambiar la orientación, el gas detectado

puede verse afectado por la dirección del viento. Escanee en otra orientación.

7.4 Factores generales que afectan a la precisión de detección

1) Determinados objetos o materiales presentan una reflexión o absorción excesivas de la

luz láser, lo que puede dar lugar a valores de detección erróneos mostrados por los instrumentos. Algunos ejemplos

son el vidrio, las lentes y los espejos.

2) Debido a que las altas temperaturas o los vientos fuertes aceleran la difusión del gas, cuando

los volúmenes de fuga son bajos, el gas que escapa no puede contenerse eficazmente, lo que puede

dar lugar a desviaciones significativas en las lecturas de detección.

3) Este instrumento de telemetría no muestra respuesta a otros gases inflamables como

el etano y el propano; los objetivos detrás de obstrucciones opacas no pueden medirse.

8. Fallos comunes y sus soluciones

pregunta causa probable solución

El instrumento no

funciona

El interruptor de alimentación no está

encendido

Encienda la alimentación eléctrica

del instrumento

14 / 15

Nivel de batería bajo ■Carga de la batería

La batería se está

agotando rápidamente

El desuso prolongado tras una

carga completa de la batería provoca

una reducción de la capacidad de la batería

■Sustituya por una batería nueva

Superar la

vida útil de la batería

■Sustituya por una batería nueva

La batería no se

puede cargar

Dispositivo de carga y contacto de carga

deficiente

■Inserte el cargador firmemente en

el puerto de carga

■ Inserte el cable de alimentación del

cargador firmemente tanto en el

cargador como en la toma de corriente

Superar la

vida útil de la batería

■Sustituya por una batería nueva

El sonido de la alarma es

demasiado débil

El orificio de ventilación está obstruido.

■Limpie suavemente con un

paño de limpieza específico o un paño suave limpio

9. Mantenimiento del equipo

Para mantener el instrumento en óptimas condiciones, realice el mantenimiento diario de la siguiente

manera.

cuerpo

Limpie la carcasa con un paño suave y limpio u otro paño específico.

Advertencia: no limpie los instrumentos con alcohol, benceno, diluyentes,

disolventes orgánicos gaseosos o agua para evitar daños al instrumento.

Nota: no limpie la lente con las manos ni con otros tejidos sucios para

evitar arañazos.

Cuando no lo utilice, guarde el dispositivo de telemetría en el estuche con contraseña

evitar daños en la lente.

pantalla

de visualización

Limpie suavemente la pantalla con un paño de limpieza específico

o un paño suave limpio.

15 / 15

Nota: no limpie la pantalla con las manos ni con

sucios para evitar arañazos.

No frote la pantalla con fuerza para evitar daños.

Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

Dirección: Unidad 2, Edificio 38, Lian Dong U Valley, intersección de Jianyang Road y

Lianhua Street, Zona de Alta Tecnología, Ciudad de Zhengzhou, Provincia de Henan

Línea directa: 400-811-8873

Tel: 0371-86189170

Fax: 0371-86628819

Sitio web: http://www.otywell.com