## Instrumento portátil de detección y alarma de gas

## G90

## instrucciones de funcionamiento

## Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

## Empresa certificada con el Sistema de Gestión de Calidad ISO9001

Gracias por elegir los productos de nuestra empresa. Antes de usarlo, lea este manual

atentamente y siga estrictamente las instrucciones de operación para aprovechar plenamente nuestros

servicios y evitar daños al equipo u otros accidentes causados por un manejo inadecuado.

Declaración de derechos de autor

Este manual es propiedad de nuestra empresa. No se permite su reproducción ni distribución

de ninguna forma sin autorización previa.

Guía de servicio al usuario

1. Antes de usarlo, verifique que todos los accesorios, el certificado de conformidad y la

tarjeta de garantía estén completos. Si falta alguno, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante

de inmediato.

2. El producto está cubierto por una garantía de un año a partir de la fecha de venta. Los clientes

que cumplan los requisitos pueden recibir reparaciones gratuitas al presentar la tarjeta de garantía.

3. Para los problemas derivados de operaciones inadecuadas, reparaciones no autorizadas o fuerza

mayor, los servicios de reparación se cobrarán.

4. Presente la tarjeta de garantía durante las reparaciones; de lo contrario, la reparación se

cobrará.

5. Después del mantenimiento, complete el "Registro de mantenimiento y reparación" y

firme para confirmar.

6. Si tiene alguna pregunta o comentario, póngase en contacto con nosotros de inmediato y

los atenderemos debidamente.

Instrucciones de uso

No utilice productos dañados o incompletos. Si encuentra algún problema, póngase

en contacto con nuestra empresa o con un distribuidor de inmediato.

Evite exponer el producto a descargas eléctricas, vibraciones fuertes o entornos

adversos.

Las baterías y los sensores usados deben desecharse a través de recicladores cualificados o

gestores de residuos peligrosos; no los deseche de forma indiscriminada.

No desmonte las baterías ni las arroje al fuego, y evite cortocircuitos

entre los terminales positivo y negativo para prevenir incendios o explosiones.

Está estrictamente prohibido desmontar o reparar el producto sin

autorización.

¡Nunca abra la cubierta con el equipo encendido! ¡Nunca cargue ni sustituya las baterías en

zonas peligrosas!

Evite el contacto del producto con agua, disolventes químicos y otras sustancias

nocivas.

Proteja el producto contra caídas o vibraciones intensas.

Para garantizar la precisión, calibre el producto periódicamente (no más de una vez al año).

No exponga el sensor con frecuencia a gases de alta concentración. No utilice el

sensor después de que falle o supere su vida útil.

Siga estrictamente las instrucciones. Para cualquier otra pregunta, póngase en contacto con el

distribuidor o el fabricante.

La apariencia y el color del producto descritos en el manual del usuario son solo de carácter

informativo; el producto realmente entregado estará sujeto a las

especificaciones reales del producto. La empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros técnicos sin

previo aviso. Para cualquier consulta, póngase en contacto con la línea de atención.

## catálogo

I. DESCRIPCIÓN GENERAL.......................................................................................................................1

II. APARIENCIA DEL PRODUCTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS................................... 1

III. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE PRODUCTO.......................................................................4

IV. FUNCIONES Y OPERACIONES......................................................................... 5

V. PRECAUCIONES DE USO...........................................................................................13

VI. FALLOS COMUNES Y SOLUCIONES............................................................ 14

VII. GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.................................................................15

VIII. ALMACENAMIENTO................................................................................................................15

IX. ACCESORIOS..........................................................................................................15

115

## I. Descripción general

## 1.1 El diseño, la fabricación y la verificación de este producto cumplen

## con las siguientes normas nacionales:

GB/T 3836.1—2021 Atmósferas explosivas Parte 1: Requisitos generales de los equipos

GB/T 3836.2 — 2021 Atmósferas explosivas Parte 2: Equipos protegidos mediante

envolvente antideflagrante "d"

GB/T 3836.4 — 2021 Atmósferas explosivas Parte 4: Equipos protegidos mediante

protección de seguridad intrínseca "i"

GB 12358–2024 Requisitos técnicos generales para los instrumentos de detección y alarma de

gas en entornos laborales

GB/T 4208–2017 Grado de protección de las envolventes (Código IP)

## 1.2 Unidades de gas y relaciones de conversión

(1) ppm: unidad que representa una parte por millón de la concentración volumétrica de un gas

(p. ej., 5 ppm significa cinco partes por millón).

(2) LEL: la concentración del límite explosivo inferior de un gas inflamable. Un 100% LEL

indica que se alcanza el límite explosivo inferior (p. ej., un 10% LEL significa el 10% de la

concentración del límite explosivo inferior).

(3)%VOL: porcentaje en volumen del gas (p. ej., 5%VOL indica un 5% en volumen).

(4) µmol/mol: micromoles por mol, equivalente al valor en ppm (1 ppm = 1 µmol/mol

= 1×10⁻ ⁶).

－6）。

Interrelación: %VOL> ppm = µmol/mol.

Por ejemplo, el límite explosivo inferior del metano es 5% VOL; por lo tanto:

10%LEL=0.5%VOL=5000ppm=5000µmol/mol=5000×10 －6

## II. Apariencia del producto y

## especificaciones técnicas

Este dispositivo admite varios modos de detección y combinaciones de configuración, entre ellos: 1.

Detector de fugas de varilla de sondeo (tipo difusión); 2. Detector de fugas de varilla de sondeo (tipo de aspiración por bomba); 3.

Detector convencional 4 en 1 (tipo de aspiración por bomba); 4. Detector de metano de tres rangos

(tipo de aspiración por bomba); 5. Versión de telemetría de metano. La versión de telemetría de metano puede combinarse

de forma flexible con cualquiera de los modos de detección mencionados. La apariencia y las

especificaciones técnicas de cada modelo son las siguientes:

215

Apariencia del producto 1: detector de fugas de tipo varilla (tipo difusión/tipo de aspiración por bomba)

Especificaciones técnicas

exclusivas de la varilla

de sondeo de fugas:

Método de detección:

Detección de fugas con varilla

de sondeo - Difusión

tipo/aspiración por

bomba

Principio de detección: tipo semiconductor

Gases aplicables: gases combustibles

Rango de medición: (0–10000) µmol/mol, (0–10000) PPM

Resolución: 1 µmol/mol, 1 PPM

Nivel de precisión: ±3%FS

Valor de ajuste de alarma: configurable

Tiempo de respuesta T90: ≤30s

Apariencia del producto 2: 4 en 1 convencional/metano de tres rangos (tipo de aspiración por bomba)

número de orden nombre

1 entrada de aire

2 palanca de sondeo

3 pantalla

4 Luz indicadora de estado (roja para el estado de alarma)

5 botón

6 Puerto de carga (en la parte posterior del producto)

número de orden nombre

1 entrada de aire

2 palanca de sondeo

3 pantalla

4 Luz indicadora de estado (roja para el estado de alarma)

5 botón

6 Puerto de carga (en la parte posterior del producto)

315

Especificaciones técnicas propias del 4 en 1/metano de tres rangos estándar:

Método de detección: sensor de metano de tres rangos (tipo de aspiración por bomba)

Principio de detección: tipo infrarrojo, tipo semiconductor

Gases aplicables: gases combustibles

Gas detectado: metano

Rango de medición: (0–100)% LEL, (0–100)% VOL, (0–10000) µmol/mol, (0–10000)

PPM

Resolución: 1% LEL, 0.1% VOL, 1 µmol/mol, 1 PPM

Nivel de precisión: ±3%FS

Valor de ajuste de alarma: p. ej., alarma de primer nivel al 20% LEL o alarma de segundo nivel al 50% LEL

Tiempo de respuesta T90: ≤30s

Apariencia del producto 3: modelo de telemetría láser

orden

número

1 eléctrico

2 Infrarrojo

3 pantalla

4 Estado i

estado)

5 botón

415

Especificaciones técnicas de la telemetría láser:

Gases aplicables: gases combustibles

Gas detectado: metano

Rango de detección: (0–50000) ppm·m

Rango de detección: (0–15) m o (0–30) m (opcional)

Límite de detección mínimo: 5 ppm·m

Precisión: ±10%FS

Tiempo de respuesta: 0.5s

Los parámetros técnicos universales compartidos por todos los modelos de producto:

Método de visualización: pantalla LCD

Temperatura ambiental: -25°C a +55°C

Humedad relativa: (20–93)% (sin condensación)

Tensión de funcionamiento: DC 3.7 V

Capacidad de la batería: batería de litio recargable de 6000 mA

Tiempo de carga: <5 h

Tiempo de funcionamiento: ≥8 horas (continuo) (a temperatura ambiente)

Dimensiones externas: L 291 mm × An 100 mm × Al 49 mm

Número de certificado antideflagrante:

Marcado antideflagrante ：

niveles de protección ：

## III. Descripción del modelo de producto

El significado del número de modelo del producto es el siguiente:

6 Carga

producto

515

G - 90

Código de tipo de producto

Código de la serie de producto

## IV. Funciones y operaciones

## 4.1 Descripción de las funciones de los botones

selección

botón

Pulsación corta en la interfaz principal para encender/apagar la bomba de aire

encendido/apagado (tipo de aspiración).

Desplace el cursor hacia la izquierda en la interfaz del menú del sistema;

Pulsación corta en otras interfaces para seleccionar funciones

actual

interruptor

Pulsación corta: botón de confirmación/botón de selección/botón de salida;

Pulsación larga: para encender cuando el equipo está apagado; en la

interfaz principal, significa apagar el equipo.

Iluminación

Botón

Pulsación larga en la interfaz principal para encender/apagar la linterna

encendido/apagado;

En la interfaz del menú del sistema se muestra un cursor en movimiento;

Pulsación corta en otras interfaces para seleccionar o volver

Botón arriba: pasar página hacia arriba/aumentar valor

Botón abajo: pasar página hacia abajo/reducir valor

Arriba/Abajo

Botón

Mantener pulsado en la interfaz principal para cambiar

modos: Telemetría/Estándar

## 4.2 Instrucciones de encendido

Cuando el equipo está apagado, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que el indicador

luminoso se encienda y suene el sonido del sistema; suelte entonces el botón. La pantalla

mostrará "Welcome to Use." Una vez completada la barra de progreso, aparecerá la

interfaz principal.

615

## 4.3 Instrucciones de apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido en la interfaz principal, espere hasta que la pantalla se

apague y suelte entonces el botón para apagar el equipo.

Si el equipo se carga estando apagado o con batería baja, se

encenderá automáticamente y entrará en la interfaz principal, con un indicador de carga

mostrado en la pantalla de estado de la batería.

## 4.4 Descripción de la página principal de medición

Al arrancar, el producto entra en la interfaz principal como se muestra en las figuras 1 y

2. La figura 1 muestra la interfaz principal de la versión de telemetría, mientras que la figura 2

muestra la de otras versiones (cuando se usan combinadas, el usuario puede cambiar entre

interfaces simultáneamente pulsando los botones arriba y abajo, como se ilustra en la figura

3). La interfaz principal muestra principalmente información como el nombre del

gas detectado, la concentración en tiempo real, la hora actual y el nivel de batería.

La interfaz principal del modelo de telemetría también muestra el

indicador de detección de intensidad luminosa: indica la intensidad de la señal láser reflejada

por el objetivo medido por el instrumento. Cuando no se recibe señal reflejada,

la pantalla muestra "00" y el valor de detección carece de significado; cuando se recibe una señal

reflejada, la pantalla muestra la intensidad de señal correspondiente. Durante

la detección, el láser indicador se dirige al objetivo y la pantalla muestra

la concentración integrada de metano en la zona medida, expresada en ppm·m. Cuando

la concentración de metano supera el punto de consigna de alarma preestablecido, el instrumento activa

una alarma sonora.

Figura 1, figura 2, figura 3

## 4.5 Instrucciones detalladas de funcionamiento del menú

Pulse brevemente el botón de encendido en la interfaz principal (si la pantalla se ha oscurecido

por inactividad prolongada, primero mantenga pulsado para activar la pantalla y luego pulse de nuevo)

para entrar en la pantalla de introducción de contraseña como se muestra en la figura 4. La contraseña es "1111":

715

Utilice los botones arriba/abajo para ajustar el valor actual; utilice el botón de encendido para confirmar

y desplazar el cursor al siguiente valor.

Tras introducir la contraseña correcta, acceda a la interfaz del menú del sistema como

se muestra en la figura 5. Utilice el botón de selección o el botón de luz para desplazar el cursor a izquierda/derecha

y seleccionar elementos del menú para configurarlos, o mantenga pulsados los botones arriba/abajo para volver

a la interfaz principal de detección.

Nota: si no se realiza ninguna acción durante un periodo prolongado, el sistema

volverá automáticamente a la interfaz principal de detección.

Figura 4 Figura 5

4.5.1 Registro de alarmas

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

cursor y seleccionar "Registro de alarmas", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en la

interfaz, como se muestra en la figura 6. Utilice los botones arriba/abajo para navegar por los

registros históricos. Mantenga pulsado el botón de selección para cerrar la página emergente de recordatorio; pulse

y mantenga pulsado el botón de selección para confirmar la eliminación, o mantenga pulsado el botón de luz para

cancelar, como se muestra en la figura 7. El menú del sistema se reabre inmediatamente tras completar

la operación.

Figura 6 Figura 7

4.5.2 Rango de alarma

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor hasta "Rango de alarma", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en la interfaz,

815

como se muestra en la figura 8. En esta interfaz, utilice los botones arriba/abajo para desplazar el cursor hasta

la opción "Canal" y mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para cambiar de canal

de gas (usando gas combustible como ejemplo). Desplace el cursor hasta "Valor de alarma baja",

mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para entrar en la interfaz de ajuste del valor

(como se muestra en la figura 9), ajuste el valor con los botones arriba/abajo y luego pulse

y mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para confirmar o cancelar el cambio. Los procedimientos para

"Valor de alarma alta" y "Valor de rango" son los mismos. Tras completar todos los ajustes,

mantenga pulsado el botón de encendido; aparecerá un aviso de guardado. Mantenga pulsado el botón de selección

para guardar y mostrar "Guardado completado", o mantenga pulsado el botón de luz para cancelar;

el menú del sistema volverá entonces inmediatamente.

Nota: si no se realiza ningún cambio, aparecerá una página de guardado al mantener pulsado el botón

de encendido; pulse brevemente el botón de luz para volver al menú del sistema.

Figura 8 Figura 9

4.5.3 Ajuste del punto cero

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Ajuste del punto cero", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en

la interfaz, como se muestra en la figura 10. En esta interfaz, utilice los botones arriba/abajo para cambiar

de gas. Tras la selección, mantenga pulsado el botón de selección para "Confirmar" y entrar en la

interfaz de ajuste del punto cero, que muestra los valores guardados históricamente y el

valor en tiempo real actual, como se muestra en la figura 11. Una vez que los valores se estabilicen, pulse

y mantenga pulsado el botón de selección para guardar; aparecerá un aviso de guardado. Mantenga pulsado el botón de selección

para guardar con el mensaje "Guardado completado", o mantenga pulsado el botón de luz para

cancelar. El menú del sistema volverá entonces inmediatamente tras la operación.

915

Figura 10 Figura 11

4.5.4 Ajustes de calibración

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Ajustes de calibración", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en

la interfaz, como se muestra en la figura 12. En esta interfaz, utilice los botones arriba/abajo para cambiar

de gas. Tras la selección, mantenga pulsado el botón de selección "Confirmar" para entrar en la

interfaz de ajustes de calibración, donde se muestran el valor de gas patrón y el valor de calibración

como se muestra en la figura 13. Mantenga pulsado el botón de selección "Calibrar"

para entrar en la interfaz de modificación del valor de gas patrón; ajuste los valores con los

botones arriba/abajo. Al terminar, mantenga pulsado el botón de selección "Calibrar" para entrar en

la interfaz de calibración. Suministre el gas patrón; una vez que los valores se estabilicen, pulse

y mantenga pulsado el botón de selección para guardar. Aparecerá un aviso de guardado; mantenga pulsado el

botón de selección para guardar con el mensaje "Guardado completado", o mantenga pulsado el botón de

luz para cancelar. El menú del sistema volverá entonces inmediatamente al finalizar.

Figura 12 Figura 13

4.5.5 Ajustes de hora

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Ajustes de hora", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en los

ajustes, como se muestra en la figura 14. Utilice los botones arriba/abajo para ajustar los valores, pulse

y mantenga pulsado el botón de encendido para confirmar y avanzar hasta que se ajuste el último valor. Al pulsar

de nuevo el botón de encendido se muestra un aviso de confirmación de guardado, como se muestra en la figura 15; pulse

el botón de selección para guardar y ver "Guardado correcto", o pulse el botón de luz para cancelar.

El menú del sistema se reabre inmediatamente tras completar la operación.

1015

Figura 14 Figura 15

4.5.6 Ajustes de idioma

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor hasta "Ajustes de idioma", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en los ajustes

(véase la figura 16). En esta interfaz, utilice los botones arriba/abajo para seleccionar "Chino/Inglés";

tras la confirmación, mantenga pulsado el botón de selección para guardar los cambios y mostrar

"Guardado completo" (véase la figura 17), o mantenga pulsado el botón de luz para cancelar. El menú

del sistema volverá entonces inmediatamente.

Figura 16 Figura 17

4.5.7 Configuración de la bomba de gas

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Ajustes de la bomba de aire", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en

la interfaz, como se muestra en la figura 18. Esta interfaz muestra los valores de muestreo

guardados históricamente y los valores de muestreo actuales en tiempo real. Una vez que los valores se estabilicen,

mantenga pulsado el botón de encendido para mostrar un aviso de guardado, como se muestra en la figura 19; pulse

y mantenga pulsado el botón de selección para guardar y ver "Guardado completado", o mantenga pulsado el

botón de luz para cancelar. El menú del sistema volverá entonces inmediatamente tras la operación.

Nota: si no se realiza ningún cambio, aparecerá una página de guardado al mantener pulsado el botón

de encendido; pulse brevemente el botón de luz para volver al menú del sistema.

Figura 18 Figura 19

4.5.8 Ajustes de 4G

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

1115

el cursor y seleccionar "Ajustes de 4G", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en la

interfaz (véase la figura 20). En esta pantalla, mantener pulsado el botón de

selección/botón de luz permite cambiar el estado de encendido/apagado de 4G. Cuando 4G está habilitado, la

interfaz muestra el código QR de vinculación a la plataforma y el código de identificación del dispositivo. Utilice

los botones arriba/abajo para seleccionar "IP"; mantener pulsado el botón de selección/botón de luz

abre el cuadro de diálogo de modificación (véase la figura 21). Mantenga pulsado el botón de encendido

para mover el cursor, ajuste los valores con los botones arriba/abajo y confirme con el

botón de selección. Los ajustes de "Puerto" siguen el mismo procedimiento que "IP": utilice los botones

arriba/abajo para seleccionar "Frecuencia de carga" y mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para

confirmar; los ajustes de "Protocolo" funcionan de forma similar. Tras completar todas las

modificaciones, mantenga pulsado el botón de encendido para confirmar el guardado; mantenga pulsado el

botón de selección para guardar y mostrar "Guardado completado", o mantenga pulsado el botón de luz

para cancelar. El menú del sistema se reabre inmediatamente al finalizar.

Nota: si no se realiza ningún cambio, mantenga pulsado el botón de encendido para volver al

menú del sistema.

Figura 20 Figura 21

4.5.9 Ajustes de Bluetooth

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Ajustes de Bluetooth", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en

los ajustes, como se muestra en la figura 22. En esta interfaz, mantener pulsado el

botón de selección/botón de luz permite cambiar el estado de carga por Bluetooth (activado/desactivado)

y ver el nombre Bluetooth del dispositivo. Tras realizar cambios, mantenga pulsado el botón

de encendido para mostrar el aviso de confirmación de guardado (figura 23); mantenga pulsado el botón de selección

para guardar y ver "Guardado completo", o mantenga pulsado el botón de luz para cancelar. El menú

del sistema volverá entonces inmediatamente.

Nota: si no se realiza ningún cambio, mantenga pulsado el botón de encendido para volver al

menú del sistema.

1215

Figura 22 Figura 23

4.5.10 Restablecer a valores de fábrica

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Restablecer a valores de fábrica", luego mantenga pulsado el botón

de encendido para entrar. Aparecerá una pantalla de aviso como se muestra en la figura 24. Mantenga pulsado el

botón de selección para elegir "Sí" y confirmar con "Restablecimiento correcto", o pulse

y mantenga pulsado el botón de luz para elegir "No" y cancelar. El menú del sistema volverá entonces

inmediatamente tras completar la operación.

figura 24

4.5.11 Información del equipo

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Información del dispositivo", luego mantenga pulsado el botón de encendido para entrar en

la interfaz, como se muestra en la figura 25. Esta interfaz muestra la versión del dispositivo,

el número de serie (SN), el ID de serie, la próxima fecha de calibración, la temperatura y la humedad

información; solo el ID de serie es editable. Utilice los botones arriba/abajo para seleccionar "ID

de serie", luego mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para modificarlo. Tras la modificación,

mantenga pulsado el botón de encendido para ver el aviso de confirmación de guardado, como se muestra en la figura

26; pulse el botón de selección para guardar y ver "Guardado completado", o pulse el botón de luz

para cancelar. El menú del sistema se reabre inmediatamente tras la operación.

Nota: si no se realiza ningún cambio, mantenga pulsado el botón de encendido para volver al

menú del sistema.

1315

Figura 25 Figura 26

4.5.12 Salir

En la interfaz del menú, mantenga pulsado el botón de selección/botón de luz para mover el

el cursor y seleccionar "Salir", lo que devuelve a la interfaz principal de detección.

## V. Precauciones de uso

(1) Evite que el equipo caiga desde una altura o sufra graves

intensas.

(2) El equipo puede no funcionar correctamente en presencia de gases de alta

concentración.

(3) Utilice y maneje el equipo estrictamente conforme a las instrucciones; el incumplimiento

de las mismas puede provocar resultados de medición inexactos o daños en el equipo.

(4) Este producto no debe almacenarse ni utilizarse en entornos que contengan gases

corrosivos (como altas concentraciones de cloro), ni debe manejarse ni almacenarse

en otras condiciones severas (incluidas temperaturas extremas, humedad elevada,

campos electromagnéticos o luz solar intensa).

(5) Si se acumula suciedad en la superficie de este equipo tras un uso prolongado, límpiela suavemente

con un paño limpio y suave humedecido con agua. Evite utilizar disolventes corrosivos

u objetos duros para la limpieza, ya que pueden provocar arañazos o daños en la superficie.

(6) Para garantizar la precisión de las mediciones, este equipo debe someterse a calibración periódica,

sin que el ciclo de verificación supere un año.

(7) La vida útil recomendada de los sensores infrarrojos y los sensores semiconductores

es de 5 años, mientras que la de los sensores catalíticos y los sensores electroquímicos

es de 2 años.

(8) Retire la batería de litio y los sensores del detector desechado

y deséchelos en el lugar designado o devuélvalos a nuestra empresa. No

los arroje a la basura.

(9) Para cualquier problema de aplicación o uso distinto de los descritos en este manual,

1415

contáctenos para obtener asistencia.

(10) En entornos con gases explosivos, el paquete de baterías no debe desmontarse,

sustituirse ni cargarse. No deben utilizarse dispositivos periféricos enchufables sin certificación

antideflagrante, ni deben sustituirse los sensores.

(11) En los productos con certificación antideflagrante, está prohibido

sustituir o modificar arbitrariamente cualquier componente o estructura que afecte a su

comportamiento antideflagrante.

(12) Las normas nacionales correspondientes contienen reglamentos claros sobre

la selección, instalación o uso de equipos eléctricos en entornos con riesgo de

explosión. Las entidades instaladoras o explotadoras deben cumplir estrictamente estos

reglamentos para garantizar la seguridad antideflagrante de los equipos eléctricos en dichas

zonas.

(13) La carga debe realizarse en un lugar seguro utilizando el cargador oficial

suministrado con el equipo.

## VI. Fallos comunes y soluciones

fenómeno del fallo Causa posible del

fallo modo de proceso

No se enciende

tensión por debajo del nivel Cargue cuanto antes

sistema bloqueado Contacte con el distribuidor

o el fabricante para su reparación.

fallo Contacte con el distribuidor

o el fabricante para su reparación.

Sin reacción con el gas

de prueba

Fallo del circuito o vida útil del

sensor caducada

Contacte con el distribuidor

o el fabricante para su reparación.

La pantalla es inexacta

Sensor caducado Contacte con el distribuidor

o el fabricante para su reparación.

Sin calibrar durante mucho

tiempo Calibre cuanto antes

Error de visualización de la hora

La batería está completamente

agotada

Cargue cuanto antes y restablezca

la hora

Fuertes interferencias

interferencia Restablezca la hora

La calibración a cero no

está disponible Deriva excesiva del sensor Calibre o sustituya el

sensor a tiempo.

Muestra un valor distinto de cero en Deriva del sensor Realice la calibración a cero

1515

un entorno de aire limpio

El instrumento muestra

de detección normal

normalmente el rango completo.

Fallo del sensor

Póngase en contacto con el distribuidor o

fabricante para sustituir el

sensor.

## VII. Garantía y mantenimiento

(1) Este producto incluye una garantía de un año (excluidas las piezas de desgaste). En

caso de fallo en condiciones de uso normales, se ofrecen servicios gratuitos de reparación y

mantenimiento en fábrica. Los daños causados por error humano, catástrofes naturales

o uso indebido no están cubiertos por la garantía.

(2) Si la vida útil de los sensores ha caducado, contáctenos para

su sustitución.

(3) Si el usuario no puede resolver el problema, el detector puede devolverse a nuestra

empresa para su reparación. Solucionaremos el problema con prontitud y se lo devolveremos.

## VIII. Almacenamiento

El producto debe almacenarse en una sala ventilada con una temperatura ambiente

de -10°C a +55°C y una humedad relativa que no supere el 85%, garantizando que

el aire no contenga gases nocivos ni impurezas que puedan corroer el producto.

## IX. Accesorios

El producto incluye un dispositivo portátil de detección y alarma de gas,

un manual de usuario, una tarjeta de certificación y garantía del producto, un informe de inspección

de fábrica y un juego de cargador.

## Apéndice: tabla de parámetros de gases

Gas de prueba rango de

medición resolución relación Alarma baja

valor

Alarma alta

valor

combustible 0-100%LEL 1%LEL 20 50

combustible 0-10000ppm 1ppm 500 1500

oxígeno O2 0-30%VOL 0.1%VOL 19.5 23.5

Sulfuro de hidrógeno

(H₂ S)2S 0-100ppm 1ppm 15 35

monóxido de carbono

CO 0-1000ppm 1ppm 50 150

dióxido de nitrógeno

NO2

0-20ppm 0.1ppm 5 10

gas natural 0-100%LEL 1%LEL 20 50

metano 0-100%LEL 1%LEL 20 50

dióxido de carbono CO2 0-5000ppm 1ppm 1500 2500

óxido nítrico NO 0-250ppm 1ppm 50 150

nitrógeno 0-100%VOL 0.1%VOL 76.5 80.5

dióxido de azufre SO2 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

cloro Cl2 0-20ppm 0.1ppm 5 10

amoníaco NH3 0-100ppm 0.1/1ppm 15 35

hidrógeno H2 0-1000ppm 1/10ppm 50 150

fosfina PH3 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

cloruro de hidrógeno

HCl 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd.

## Dirección: Building 38, No. 352 Lianhua Street, High-tech Zone, Zhengzhou

City, provincia de Henan, China

Teléfono:+86 13526600927(whatsapp)

Sitio web:www.otywellsafety.com

E-mail：otywell001@outlook.com