Портативный сигнализатор обнаружения газа
Портативный многокомпонентный газоанализатор OT137
руководство по эксплуатации
Henan Otywell Electronic Technology Co., LTD
Предприятие, сертифицированное по системе менеджмента качества ISO9001
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2. В течение 12 месяцев со дня продажи, если качество изделия ниже технических показателей, а пользователь соблюдает требования к хранению, транспортировке и эксплуатации, бесплатный ремонт предоставляется в соответствии с гарантийным талоном.
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6. Если у вас возникли вопросы или недовольство предоставляемыми нами изделиями и услугами, включая технологию изделия, качество, монтаж и техническое обслуживание, культуру обслуживания, тарифы на платные услуги и другие вопросы, своевременно свяжитесь с нами, и мы надлежащим образом рассмотрим ваши замечания.
Внешний вид и цвет изделий в каталоге приведены только для справки. Поставка осуществляется по фактическому товару. Наша компания оставляет за собой право изменять технические параметры соответствующих изделий в данном каталоге без предварительного уведомления. При возникновении любых вопросов позвоните на нашу горячую линию обслуживания.

Вопросы, требующие внимания
Перед использованием газоанализатора ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности: ★Перед использованием газоанализатора проверьте, нет ли на корпусе трещин или отсутствующих деталей. Если газоанализатор повреждён или отсутствуют детали, немедленно свяжитесь с нашей компанией или дилером.
★Самостоятельная замена компонентов может нарушить внутреннюю безопасность газоанализатора.
★Не подвергайте газоанализаторы удару электрическим током или сильной продолжительной механической вибрации.
★Отслужившие аккумуляторы и датчики должны утилизироваться квалифицированными организациями по переработке или обращению с опасными отходами, а не выбрасываться в мусорную корзину.
★Не разбирайте аккумулятор и не помещайте его в огонь, избегайте короткого замыкания положительной и отрицательной клемм аккумулятора, в противном случае это приведёт к возгоранию или взрыву.
★Не разбирайте, не регулируйте и не ремонтируйте данный газоанализатор без разрешения.
★Не допускайте попадания на газоанализатор воды, химических растворителей, бензола или бензина, а также вдыхания газоанализатором таких веществ, в противном случае это может привести к его отказу.
★Предотвращайте падение устройства с высоты или воздействие сильной вибрации.
★Для обеспечения точности измерений газоанализатора его необходимо регулярно калибровать (не реже одного раза в год).
★Следует избегать частого искусственного воздействия на газоанализатор токсичного газа высокой концентрации.
★Не продолжайте использовать датчик при его неисправности или превышении срока службы.
★Перед использованием данного прибора внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и строго соблюдайте инструкции.
★При любом применении или отказе в работе, выходящем за рамки описанного в данном руководстве, обратитесь к дилеру или производителю для решения вопроса.
Старайтесь не устанавливать прибор в следующих условиях: 1、 1. Там, где температура и влажность превышают рабочие условия.
2、 2. Места с сильнокоррозионными газами.
3、 3. Места с большим количеством пыли, соли и металлической пудры.
4、 4. Места, где легко разбрызгиваются вода, масло и химические жидкости.
5、 5. В случае прямой вибрации или удара.
6、 6. Ситуации с электромагнитными помехами.
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1. Обзор
Серия OT137 — это промышленный высокочувствительный портативный
многокомпонентный газоанализатор. Он предназначен для эксплуатации во взрывозащищённых
средах при ликвидации аварийных утечек газа, а также в подземных
трубопроводах и шахтах. Данное устройство эффективно обеспечивает безопасность персонала
и предотвращает повреждение производственного оборудования. Изделие имеет
резиновое покрытие для удобства в руке. В основном оно измеряет
концентрации утечек газа и может обнаруживать различные газы в зависимости от типа
датчика. Компактные размеры, простота в эксплуатации, портативность и отличная ударопрочность
делают его идеальным для различных применений. Изделие использует
высококачественную цветную ЖК-технологию, обеспечивающую чёткое и наглядное
отображение.
1.1 Конструкция, изготовление и поверка данного изделия должны
соответствовать следующим национальным стандартам
GB/T 3836.1-2021 Взрывоопасные среды. Часть 1. Общие
требования к оборудованию
GB/T 3836.4-2021 Взрывоопасные среды. Часть 4. Оборудование, защищённое
искробезопасной электрической цепью "i"
GB 12358-2024 Общие технические требования к приборам обнаружения
и сигнализации газов в атмосфере рабочих мест
JJG 693-2011 Сигнализатор обнаружения горючих газов
JJG 915-2008 Сигнализатор обнаружения оксида углерода
1.2 Терминология изделия
"LEL" означает нижний предел взрываемости (Lower Explosive Limit). Это минимальная
концентрация горючего газа в воздухе, которая способна воспламениться при контакте с
открытым пламенем, известная как нижний предел взрываемости (LEL). На английском языке это
обозначается как Lower Explosion Limit. Когда концентрация горючего
газа в воздухе достигает нижнего предела взрываемости, горючая среда
считается 100% взрывоопасной, или 100% LEL.
%VOL: объёмная доля газа.
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ppm: одна миллионная часть объёмной доли газа.
µmol/mol (микромоль на моль) — единица количества вещества.
Пересчёт: 1ppm=1µmol/mol. 2. Основные функциональные особенности
◆Управление с помощью цветного меню на большом экране
◆ЖК-дисплей высокого разрешения с отображением кривых
◆Быстрое обнаружение точек утечки газа
◆Регулируемый диапазон, самовсасывание с угольной мембраной
◆Индикация низкого напряжения и автоматическое отключение при низком напряжении ◆Функция обнаружения неисправности датчика и самодиагностики
◆Быстрый прогрев и быстрое время отклика
◆Звуковой сигнал тревоги, функция отображения температуры
◆Удобная регулировка нуля, удобно и быстро
◆Функция просмотра записей о сигнализациях
3. Основные технические параметры Подходящие газы: горючие/токсичные/вредные/кислород и т.д. Принцип обнаружения: термокаталитический, электрохимический, инфракрасный, лазерный, полупроводниковый и т.д. Режим обнаружения: естественная диффузия / принудительный отбор проб внешним насосом по желанию (внешний насос опционален)
Диапазон измерений: (0–100)% LEL (горючие газы); (0–
100) µmol/mol (токсичные газы) и т.д. (в зависимости от типа газа)
Класс точности: ±3% FS (горючие/кислород); ±5% FS
(токсичные) Уставка предупредительной сигнализации: 20%LEL (горючие)
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Уставка аварийной сигнализации: 50%LEL (горючие) Режим сигнализации: светодиодная, звуковая, вибрационная индикация сигнализации, неисправность и пониженное напряжение Режим отображения: цветной ЖК-дисплей Время отклика: менее 30 с
Температура окружающей среды: -25℃~ +55℃
Относительная влажность:(20~93)% Напряжение питания: DC 3.7 В Ёмкость аккумулятора: литий-ионный аккумулятор 1800 мА·ч+1000 мА·ч Время зарядки: <5 ч
Время работы в режиме ожидания: ≥8 ч
Предельное давление: 86 кПа~106 кПа
Размер изделия: Д 157 мм × Ш 88 мм × В 36 мм;
Масса изделия: около 500 г Номер сертификата взрывозащиты: CNEx22.1795X
Маркировка взрывозащиты: Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃
Степень защиты: IP66 или выше Знак и номер сертификата об утверждении типа
средств измерений:
[image: ]
（CH4、CO）
4. Внешний вид, функции и индикация
4.1 Схема общего устройства OT137
1 Окно обнаружения датчика
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4.2 Внешний вид OT137 с насосным отбором проб
и описание
[image: ]
[image: ]
С изображением внешнего насоса Изображение со стандартным воздушным колпаком
Примечание: при использовании метода обнаружения естественной диффузией
прилагаемая калибровочная крышка используется только для установки или закрытия при
калибровке изделия, и при нормальном обнаружении она должна быть в положении, чтобы
избежать отказа обнаружения и возможной опасности для личной безопасности!
2 Заряд аккумулятора
3 Лампа сигнализации
4 Единица измерения газа
5 Главное меню
6 Стрелка вверх
7 Зуммер
8 Гнездо зарядки
9 OK, кнопка меню
10 Кнопка вниз
11 Звуковые и бесшумные подсказки
12 Название газа
13 Значение концентрации газа
14 время
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Описание функции внешнего насоса
1. Функция кнопки: длительное нажатие кнопки "OK" внешнего насоса запускает
внешний насос, повторное нажатие останавливает насос.
2. Индикаторы: левый индикатор: индикатор состояния заряда аккумулятора; правый
индикатор: индикатор рабочего состояния насоса.
3. Состояние светового индикатора: при зарядке левый световой индикатор
мигает; по завершении зарядки световой индикатор горит. При
нормальной работе световой индикатор работы насоса горит, а индикатор
состояния аккумулятора не горит; при пониженном напряжении аккумулятора индикатор
состояния аккумулятора мигает.
4. Внешний насос поставляется по выбору заказчика. 5. Указания по эксплуатации изделий OT137
5.1 Указания по включению изделия OT137
В выключенном состоянии нажмите кнопку питания более 3 с, и
сигнализация включается. Затем система автоматически выполняет следующую
программу самодиагностики: система отображает приветственный интерфейс; подаётся звук включения
для проверки работы зуммера; включаются вибрация, пробоотборный
насос и звуковая индикация сигнализации для проверки нормальной работы этих
функций;
Отображаются верхняя и нижняя сигнализация канала обнаружения,
диапазон измерений и процедура самодиагностики. После завершения процедуры
самодиагностики прибор сразу переходит в нормальное состояние обнаружения.
5.2 Указания по выключению изделий OT137
Во включённом состоянии, когда устройство работает в режиме обнаружения, нажмите
кнопку питания. При этом зуммер подаст прерывистый звук, вибрацию
и световое предупреждение, через 3 с информация исчезнет, отпустите кнопку для
выключения.
5.3 Описание функций параметров изделия OT137
Заводской пароль по умолчанию — 1111. Если настройка не задана, интерфейс
обнаружения вернётся через 10 секунд.
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Функция пользовательского меню описана следующим образом:
Запись сигнализаций: можно просматривать последние записи о сигнализациях, до 1000 записей
сигнализаций.
Настройка сигнализации: можно задать значения предупредительной и аварийной сигнализации
изделия.
Настройка нуля: можно настроить смещение нулевой точки изделия.
Калибровка прибора: параметры газа каждого канала можно
проверить или откалибровать с помощью стандартной поверочной газовой смеси.
Самодиагностика системы: проверка нормальной работы светового, звукового сигналов и вибратора
изделия.
Информация о канале: можно наглядно просмотреть значение сигнализации, диапазон
и другую информацию о параметрах изделия.
Настройка времени: можно настроить время изделия.
Настройка пароля: можно установить пароль пользователя во избежание ошибочных действий
по другим причинам.
Восстановление заводских настроек: можно напрямую восстановить заводские функции,
и исходная изменённая пользователем информация будет автоматически удалена после
восстановления. Выполняйте операцию осторожно.
Выход: эта функция позволяет напрямую вернуться к интерфейсу обнаружения или
автоматически вернуться к интерфейсу обнаружения через 10 секунд без других
действий.
Внимание: пожалуйста, не заряжайте изделие на месте обнаружения, чтобы
избежать пожара или взрыва из-за искр, возникающих при подключении
зарядного устройства; старайтесь не заряжать изделие во включённом состоянии, чтобы
избежать влияния на скорость зарядки и время работы аккумулятора. 5.4 Указания по работе с меню 1. Запись сигнализаций: запись данных о сигнализациях A) Войдите в меню, выберите первый пункт "Запись сигнализаций", нажмите кнопку питания, чтобы войти в "Запись сигнализаций", как показано на рисунке 1-1 b) Нажмите кнопку питания, чтобы выбрать и войти в "Очистить/Выход"
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функцию, как показано на рисунке 1-2. Нажмите "левую кнопку", чтобы очистить запись сигнализации, и нажмите "правую кнопку", чтобы вернуться к пункту меню
[image: ]
Рисунок 1-1 Рисунок 1-2 2. Настройка сигнализации: настройка значений предупредительной и аварийной сигнализации канала
A) В меню выберите "Настройки сигнализации", нажимая левую и правую кнопки
для входа в интерфейс настроек сигнализации, как показано на рисунке 2-1
b) Нажимайте левую и правую кнопки для переключения между каналами "Предыдущий" и
"Следующий". Нажмите среднюю кнопку питания, чтобы подтвердить выбранный
канал. Нажмите среднюю кнопку, чтобы переместить рамку выбора вверх или вниз. См.
Рисунок 2-2. Нажимайте левую и правую кнопки, чтобы "Увеличить" или "Уменьшить"
заданные значения аварийной и предупредительной сигнализации.
c) Переместите рамку выбора вниз, как показано на рисунке 2-3. Нажмите
левую кнопку, чтобы выбрать "Сохранить", и значок сохранения станет синим. Как показано на
рисунке 2-4, это означает успешное сохранение. Нажмите правую кнопку "Выход"
для возврата в интерфейс меню. Нажмите среднюю кнопку "Возврат" для переключения
каналов.
[image: ]
Рисунок 2-1 Рисунок 2-2 Рисунок 2-3 Рисунок 2-4
3、Настройка нуля: вход в калибровку нуля.
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A) Нажимайте левую и правую кнопки для переключения между каналами
"Предыдущий" или "Следующий". См. рисунок 3-1
b) Переместите рамку выбора вниз, дождитесь стабилизации значения нулевой точки
и нажмите левую кнопку, чтобы выбрать "Сохранить". Значок сохранения станет
синим, как показано на рисунке 3-2, что означает успешное сохранение. Нажмите
правую кнопку "Выход" для возврата в интерфейс меню. Нажмите среднюю кнопку
"Возврат" для переключения каналов.
[image: ]
Рисунок 3-1 Рисунок 3-2
4、Калибровка прибора: вход в калибровку. См. рисунок 4-1 A) Нажимайте левую и правую кнопки для переключения между каналами
"предыдущий" или "следующий". Как показано на рисунке 4-1. После выбора канала
нажмите среднюю кнопку подтверждения для входа в калибровку нулевой точки. Как показано на
рисунке 4-2
b) Нажмите левую кнопку "Сохранить", чтобы сохранить нулевую точку. (Обратите внимание, что при
сохранении значения нулевой точки прибор должен находиться в чистом воздухе)
C) Нажмите среднюю кнопку "OK", чтобы войти в поверочный газ. Как показано
на рисунке 4-3
D) Нажимайте левую и правую кнопки для регулировки вверх и вниз и введите
значение поверочного газа.
E) Нажмите среднюю кнопку "OK", чтобы запустить калибровку продувкой
(этот процесс занимает менее 60 с). Как показано на рисунке 4-4. Дождитесь стабилизации значения
и нажмите среднюю кнопку "OK", чтобы перейти к сохранённым настройкам.
F) После успешного сохранения значок сохранения станет синим. Нажмите
"Выход" справа, чтобы вернуться к пункту меню, и нажмите среднюю кнопку
"Возврат" для переключения каналов.
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Рисунок 4-1 Рисунок 4-2 Рисунок 4-3 Рисунок 4-4
5、Самодиагностика системы: самопроверка громкоговорителя, вибрации и зуммера. См. рисунок 5-1
a) Нажмите любую кнопку "Выход", чтобы вернуться к пункту меню.
[image: ]
[image: ]
[image: ]
Рисунок 5-1 Рисунок 6-1 Рисунок 7-1
6、Информация о канале: отображение информации по каждому каналу, как
показано на рисунке 6-1
A) Нажмите любую кнопку "Выход", чтобы вернуться к пункту меню. A) Нажмите любую
кнопку "Выход", чтобы вернуться к пункту меню.
7、Настройка времени: настройте время, как показано на рисунке 7-1
A) Нажмите среднюю кнопку "выбрать", чтобы изменить год, месяц, день,
час, минуту и секунду. Нажимайте левую и правую кнопки "увеличить" и
"уменьшить" для настройки времени. A) Нажмите среднюю кнопку "выбрать", чтобы изменить
год, месяц, день, час, минуту и секунду. Нажимайте левую и правую
кнопки "увеличить" и "уменьшить" для настройки времени.
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8、Настройка пароля: изменение пароля пользователя.
A) Сначала подтвердите исходный пароль пользователя. См. рисунок 8-1 A)
Сначала подтвердите исходный пароль пользователя. См. рисунок 8-1
b) После успешной проверки перейдите к изменению пароля.
Как показано на рисунке 8-2. Нажимайте левую и правую кнопки "увеличить" и
"уменьшить" для регулировки значения.
c) После ввода и подтверждения пароля появится запрос
о необходимости сохранения. Нажмите левую кнопку "Да" для сохранения пароля, и
изменение выполнено успешно. Вернитесь к пункту меню, нажмите правую кнопку
без сохранения и вернитесь к пункту меню. c) После ввода и
подтверждения пароля появится запрос о необходимости сохранения. Нажмите левую
кнопку "Да" для сохранения пароля, и изменение выполнено успешно.
Вернитесь к пункту меню, нажмите правую кнопку без сохранения и вернитесь к
пункту меню.
[image: ]
Рисунок 8-1 Рисунок 8-2
9、Восстановление заводских настроек: восстановление данных к заводским настройкам. A) Сначала подтвердите пароль пользователя.
b) Появится запрос о необходимости восстановления. См. рисунок 9-1
c) Нажмите левую кнопку "Да", чтобы начать восстановление. Как показано на рисунке
9-2. После завершения восстановления вернитесь в меню.
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Рисунок 9-1 Рисунок 9-2 6. Меры предосторожности при использовании
(1) Предотвращайте падение устройства с высоты или воздействие
сильной вибрации.
(2) Возможна невозможность нормальной работы при наличии газа
высокой концентрации.
(3) Пожалуйста, эксплуатируйте и используйте строго в соответствии с руководством
по эксплуатации, в противном случае это может привести к неточным результатам измерений или повреждению
устройства.
(4) Данное изделие не должно храниться или использоваться в среде
содержащей коррозионно-активные газы (например, хлор в высокой концентрации
и т.д.), а также не должно использоваться и храниться в других жёстких условиях
(включая высокую или низкую температуру, высокую влажность, электромагнитное поле
и сильный солнечный свет).
(5) Если после длительного использования на поверхности устройства появились загрязнения,
протрите его мягкой чистой тканью, смоченной водой, и не
используйте коррозионные растворители и твёрдые предметы для протирания поверхности
устройства, в противном случае это может привести к появлению царапин или повреждению поверхности
устройства.
(6) Для обеспечения точности обнаружения устройство следует
регулярно калибровать, а период поверки не должен превышать одного
года.
(7) Рекомендуется, чтобы срок службы инфракрасного датчика и
полупроводникового датчика составлял 5 лет, а термокаталитического датчика
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и электрохимического датчика — 2 года.
(8) Пожалуйста, извлеките литий-ионный аккумулятор и датчик утилизируемого
газоанализатора и отправьте их в указанное место или верните в нашу компанию.
Не выбрасывайте их в мусорную корзину.
(9) При возникновении любых проблем с применением или эксплуатацией, выходящих за рамки описания
в данном руководстве, свяжитесь с нами для решения.
(10) Во взрывоопасной газовой среде аккумуляторную батарею нельзя
разбирать или заменять, а также нельзя заряжать аккумуляторную батарею. Во
взрывоопасной газовой среде нельзя использовать периферийное подключаемое оборудование, не
имеющее сертификата взрывозащиты, а также нельзя
заменять датчик.
(11) Для изделий, имеющих сертификаты взрывозащиты, компоненты или
конструкции, влияющие на взрывозащитные характеристики, не должны
заменяться или изменяться по своему усмотрению.
(12) В соответствующих национальных стандартах имеются чёткие
положения о выборе, монтаже или эксплуатации электрооборудования во
взрывоопасных зонах. Монтажные или эксплуатирующие организации должны строго
соблюдать эти положения для обеспечения взрывобезопасности
электрооборудования во взрывоопасных зонах.
(13) Зарядка должна осуществляться в безопасном месте и с использованием
профессионального зарядного устройства, поставляемого с устройством. 7. Типичные неисправности и способы их устранения
неисправность
явление
Возможная причина
неисправности
способ устранения
Устройство
не включается
напряжение ниже
уровня
Своевременно зарядите
зависание системы Обратитесь к дистрибьютору или
производителю для ремонта
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неисправность Обратитесь к дистрибьютору или
производителю для ремонта
Нет реакции на
поверочный газ
Цепь
неисправна или
срок службы датчика
истёк
Обратитесь к дистрибьютору или
производителю для ремонта
Показания дисплея
неточны
Датчик
просрочен
Обратитесь к дистрибьютору или
производителю для ремонта
Не калибровался
длительное время
Своевременно выполните калибровку
Время
отображается
установлено неверно
Аккумулятор
полностью разряжен
Зарядите и сбросьте время, когда
это будет удобно
Сильные
электромагнитные
помехи
Сбросьте время
Ноль
калибровку
нуля не
доступна
Датчик дрейфует
слишком сильно
Откалибруйте или замените датчик
своевременно
Ноль не отображается
в чистом воздухе
среде
Дрейф датчика Выполните калибровку нуля
В обычном
интерфейсе измерений
прибора
показывает полную шкалу
Датчик
неисправность
Свяжитесь с дистрибьютором или
производителю для замены датчика
8. Гарантия и техническое обслуживание
(1) Гарантийный срок данного изделия составляет один год (за исключением изнашиваемых
частей). При отказе в условиях нормальной эксплуатации предоставляется бесплатное заводское

14
обслуживание и ремонт. Повреждения,
вызванные антропогенными факторами и стихийными бедствиями или ненормальной эксплуатацией, не входят
в объём гарантии.
(2) При истечении срока службы датчика свяжитесь с нами для получения нового датчика.
(3) Если пользователь не может устранить неисправность, он может отправить газоанализатор
обратно в нашу компанию для обслуживания. Мы устраним неисправность в
кратчайшие сроки и вернём его пользователю. 9. Хранение
Изделие следует хранить в вентилируемом помещении с температурой окружающей
среды -10℃~+55℃ и относительной влажностью не более 85%,
а воздух не должен содержать вредных газов или примесей, вызывающих коррозию
изделия. 10. Принадлежности
В комплект поставки входит один сигнализатор обнаружения газа, одно
руководство по эксплуатации, один сертификат на изделие и гарантийный талон, один
заводской протокол испытаний и один комплект зарядного устройства.
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Приложение Таблица параметров газа
Измеряемый газ единица измерения
диапазон
дискретность
соотношение
Занижение
показаний
Завышение
показаний
горючие газы EX 0-100%LEL 1%LEL 20 50
Кислород O2 0-30%VOL 0.1%VOL 19.5 23.5
Сероводород,
H2S
0-100ppm 1ppm 15 35
угарный газ CO 0-1000ppm 1ppm 50 150
Диоксид азота,
NO2 0-20ppm 0.1ppm 5 10
природный газ 0-100%LEL 1%LEL 20 50
метан 0-100%LEL 1%LEL 20 50
Диоксид углерода, CO2 0-5000ppm 1ppm 1500 2500
оксид азота NO 0-250ppm 1ppm 50 150
азот 0-100%VOL 0.1%VOL 76.5 80.5
Диоксид серы, SO2 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10
Хлор, Cl2 0-20ppm 0.1ppm 5 10
Аммиак NH3 0-100ppm 0.1/1ppm 15 35
Водород H2 0-1000ppm 1/10ppm 50 150
Фосфин, PH3 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10
Хлористый водород HCl 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10
Для получения дополнительных параметров продукции свяжитесь с нами
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Henan Otywell Electronic Technology Co.,
LTD
Адрес: блок 2, корпус 38, Lian Dong U Valley, улица Ляньхуа,
зона высоких технологий, город Чжэнчжоу, провинция Хэнань
Тел: 400-811-8873 Веб-сайт: http://www.otywell.com
Отличное качество, заслуживающее доверия
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