## Detector de gas portátil con alarma

## Detector multigás portátil OT137

## instrucciones de funcionamiento

Henan Otywell Electronic Technology Co., LTD

Empresa certificada en el sistema de gestión de la calidad ISO9001

Gracias por utilizar los productos de la serie de Henan Otywell Electronic Technology Co., LTD. Conserve este manual en buen estado para poder consultarlo y obtener ayuda cuando lo necesite en el futuro. Aviso de derechos de autor

Los derechos de autor de este manual pertenecen a Henan Otywell Electronic Technology Co., LTD. Sin autorización por escrito, no se podrá reproducir, traducir ni almacenar ninguna parte de este manual en bases de datos o sistemas de recuperación, ni difundir por ningún medio o método, como electrónico, fotocopia, grabación, etc.

Henan Otywell Electronic Technology Co., Ltd. se adhiere al principio del progreso científico y tecnológico y se compromete a la mejora del producto y de su rendimiento. La empresa se reserva el derecho a realizar cualquier mejora del producto sin previo aviso.

Si el usuario no instala o repara las piezas según las instrucciones de este manual, será el propio usuario quien asuma la responsabilidad resultante. Directrices de servicio al usuario

1. Antes de utilizar este producto, compruebe los accesorios, el certificado del producto y el informe de inspección de fábrica según la lista del producto. Si observa que no están completos, contacte inmediatamente con el vendedor o el fabricante.

2. Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de venta, si la calidad del producto es inferior a los indicadores técnicos y el usuario cumple los requisitos de almacenamiento, transporte y uso, se disfrutará de reparación gratuita según la tarjeta de garantía.

3. Nuestra empresa cobrará el mantenimiento de los daños causados por el incumplimiento de las normas y requisitos de operación, los fallos provocados por servicios técnicos no designados por nuestra empresa o los problemas de calidad del producto derivados de causas de fuerza mayor.

4. Cuando se repare el producto, muestre de forma proactiva la tarjeta de garantía del producto. Si no puede mostrar la tarjeta de garantía del producto, la reparación será de pago.

5. Después del mantenimiento y la reparación del producto, muestre este manual. El personal de mantenimiento rellenará y firmará el "Registro de mantenimiento y reparación" adjunto. Al mismo tiempo, firme el "Registro de mantenimiento y reparación" del personal de mantenimiento para confirmar el contenido del mantenimiento y la reparación y aportar sus valiosas opiniones. Si es un usuario corporativo, estampe su sello oficial.

6. Si tiene alguna duda o insatisfacción con los productos y servicios que ofrecemos, incluidos la tecnología del producto, la calidad, la instalación y el mantenimiento, la actitud en el servicio, las normas de cobro y otras cuestiones, póngase en contacto con nosotros a tiempo y atenderemos debidamente sus observaciones.

El aspecto y el color de los productos del catálogo son solo de referencia. El suministro se ajustará al producto real. Nuestra empresa se reserva el derecho a modificar los parámetros técnicos de los productos relacionados en este catálogo sin previo aviso. Si tiene alguna duda, llame a nuestra línea de atención al cliente.

Aspectos que requieren atención

Antes de utilizar el detector, lea las siguientes precauciones: ★Antes de utilizar el detector, compruebe si la carcasa presenta grietas o piezas faltantes. Si el detector está dañado o le faltan piezas, contacte inmediatamente con nuestra empresa o con el distribuidor.

★Sustituir los componentes por cuenta propia puede dañar la seguridad interna del detector.

★No exponga los detectores de gas a descargas eléctricas ni a vibraciones mecánicas continuas severas.

★Las baterías y los sensores desechados deben entregarse a recicladores cualificados o a gestores de residuos peligrosos; no deben arrojarse a la basura.

★No desmonte la batería ni la arroje al fuego, y evite el cortocircuito entre los bornes positivo y negativo de la batería, ya que de lo contrario se provocará un incendio o una explosión.

★No desmonte, ajuste ni repare este detector de gas sin autorización.

★No salpique el detector con agua, disolventes químicos, benceno ni gasolina, y evite que el detector aspire dichas sustancias, ya que de lo contrario podría provocar un fallo del detector.

★Evite que el equipo caiga desde una altura o sufra vibraciones violentas.

★Para garantizar la precisión de medición del detector, este debe calibrarse periódicamente (al menos una vez al año).

★Debe evitarse la exposición frecuente e intencionada del detector a gases tóxicos de alta concentración.

★No continúe utilizando el sensor cuando haya fallado o haya superado su vida útil.

★Antes de utilizar este instrumento, lea atentamente el manual de instrucciones y utilícelo siguiendo estrictamente las indicaciones.

★Para cualquier aplicación o fallo de uso distinto de lo descrito en este manual, contacte con el distribuidor o el fabricante para obtener una solución.

Procure no instalar el instrumento en las siguientes situaciones: 1、 1. Donde la temperatura y la humedad superen las condiciones de trabajo.

2、 2. Lugares con gases corrosivos fuertes.

3、 3. Lugares con gran cantidad de polvo, sal y polvo metálico.

4、 4. Lugares donde sea fácil que salpiquen agua, aceite y líquidos químicos.

5、 5. En caso de vibración o impacto directos.

6、 6. Situaciones con interferencias electromagnéticas.

catálogo

1. Descripción general............................................................................................... 1

2. Características funcionales principales........................................................................2

3. Parámetros técnicos principales.................................................................... 2

4. Aspecto, función e indicación......................................................3

5. Instrucciones de manejo de los productos OT137........................................... 5

6. Precauciones de uso.............................................................................. 11

7. Fallos comunes y sus soluciones..................................................... 12

8. Garantía y mantenimiento..................................................................13

9. Almacenamiento.................................................................................................14

10. Accesorios.........................................................................................14

1

1. Descripción general

La serie OT137 es un instrumento portátil de alta sensibilidad y grado industrial

de detección multigás. Está diseñado para su uso en entornos antideflagrantes

para la respuesta de emergencia ante fugas de gas, así como en tuberías

subterráneas y minas. Este dispositivo garantiza eficazmente la seguridad del personal

y evita daños a los equipos de producción. El producto presenta un

diseño recubierto de goma para un tacto cómodo. Mide principalmente las

concentraciones de fugas y puede detectar diversos gases según el tipo de

sensor. Su tamaño compacto, su facilidad de manejo, su portabilidad y su excelente

resistencia a los impactos lo hacen ideal para diversas aplicaciones. El producto utiliza

tecnología LCD en color de alta resolución, que ofrece una clara e intuitiva

visualización.

1.1 El diseño, la fabricación y la verificación de este producto deberán

cumplir las siguientes normas nacionales

GB/T 3836.1-2021 Entorno antideflagrante. Parte 1: Requisitos

generales para los equipos

GB/T 3836.4-2021 Atmósfera explosiva. Parte 4: Equipos protegidos mediante

seguridad intrínseca "i"

GB 12358-2024 Requisitos técnicos generales para los instrumentos de detección

y alarma de gas ambiental en los lugares de trabajo

JJG 693-2011 Alarma de detección de gas inflamable

JJG 915-2008 Alarma de detección de monóxido de carbono

1.2 Terminología del producto

"LEL" corresponde al límite inferior de explosividad. Es la concentración mínima

de gas inflamable en el aire que puede inflamarse al entrar en contacto con una

llama abierta, conocida como límite inferior de explosividad (LEL). En inglés se

denomina Lower Explosion Limit. Cuando la concentración de gas inflamable

en el aire alcanza su límite inferior de explosividad, el ambiente inflamable

se considera 100% explosivo, es decir, 100% LEL.

%VOL: porcentaje de volumen de gas.

2

ppm: una millonésima parte del porcentaje en volumen de un gas.

µmol/mol (micromoles por mol) es la unidad de cantidad de sustancia.

Conversión: 1ppm=1µmol/mol. 2. Características funcionales principales

◆Funcionamiento mediante menú chino en color en pantalla grande

◆Pantalla LCD de alta resolución, visualización de curvas

◆Detección rápida de los puntos de fuga de gas

◆Rango ajustable, autoaspiración de película de carbono

◆Aviso de batería baja y apagado automático en caso de tensión baja ◆Detección de fallos del sensor, función de autocomprobación

◆Calentamiento rápido y tiempo de respuesta corto

◆Señal de alarma sonora, función de visualización de temperatura

◆Ajuste de cero cómodo, práctico y rápido

◆Función de consulta del registro de alarmas

3. Parámetros técnicos principales  Gases aplicables: combustibles/gases tóxicos/nocivos/oxígeno, etc.  Principio de detección: tipo catalítico, tipo electroquímico, tipo infrarrojo, láser, tipo semiconductor, etc.  Modo de detección: difusión natural / aspiración con bomba externa a elección (bomba externa opcional)

Rango de medición: (0–100)% LEL (gases combustibles); (0–

100) µmol/mol (gases tóxicos), etc. (según el tipo de gas)

Grado de precisión: ±3% FS (combustible/oxígeno); ±5% FS

(tóxico)  Valor de consigna de la alarma de límite inferior: 20%LEL (inflamable)

3

Valor de consigna de la alarma de límite superior: 50%LEL (inflamable)  Modo de alarma: indicación de alarma por LED, sonido y vibración; fallo y tensión baja  Modo de visualización: pantalla de cristal líquido LCD en color  Tiempo de respuesta: menos de 30s

Temperatura ambiente: -25℃~ +55℃

Humedad relativa: (20~93)%  Tensión de alimentación: DC 3.7 V  Capacidad de la batería: batería de litio recargable de 1800 mAh+1000 mAh  Tiempo de carga: <5 h

Tiempo en espera: ≥8 h

Límite de presión: 86kPa~106kPa

Tamaño del producto: L 157 mm × An 88 mm × Al 36 mm;

Peso del producto: aproximadamente 500 g  Número de certificado antideflagrante: CNEx22.1795X

Marcado antideflagrante: Ex ib ⅡC T4 Gb/Ex ibD 21 T130℃

Grado de protección: IP66 o superior  Marca y número del certificado de aprobación de modelo de los

instrumentos de medición:

（CH4、CO）

4. Aspecto, función e indicación

4.1 Diagrama de la estructura general del OT137

1 Ventana de detección del sensor

4

4.2 Aspiración por bomba del OT137:

aspecto y descripción

Imagen con bomba externa Imagen con capó de aire estándar

Nota: cuando se utiliza el método de detección por difusión natural, la

tapa de calibración adjunta solo se utiliza para su instalación o cierre durante

la calibración del producto, y debe retirarse durante la detección normal para

evitar fallos de detección y posibles riesgos para la seguridad personal.

2 Cantidad de carga

3 Lámpara de alarma

4 Unidad de gas

5 Menú principal

6 Flecha arriba

7 Zumbador

8 Orificio de carga

9 Tecla OK, menú

10 Tecla abajo

11 Indicaciones de sonido y silencio

12 Nombre del gas

13 Valor de concentración de gas

14 Hora

5

Introducción a la función de la bomba externa

1. Función de las teclas: mantenga pulsada la tecla "OK" de la bomba externa para poner en marcha

la bomba externa y púlsela de nuevo para detenerla.

2. Indicadores: indicador izquierdo: indicador de estado de la carga de la batería; indicador

derecho: indicador de estado de funcionamiento de la bomba.

3. Estado de la luz indicadora: durante la carga, la luz indicadora izquierda

parpadea; cuando la carga se completa, la luz indicadora permanece encendida. Cuando

el funcionamiento es normal, la luz indicadora de funcionamiento de la bomba está encendida y la

luz indicadora de estado de la batería está apagada; cuando la batería tiene tensión baja, la luz

indicadora de estado de la batería parpadea.

4. La bomba externa se ofrece como opción para los clientes. 5. Instrucciones de manejo de los productos OT137

5.1 Instrucciones de encendido del producto OT137

Con el equipo apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante más de 3s y se

activa la alarma. A continuación, el sistema realiza automáticamente el siguiente

programa de autocomprobación: el sistema muestra la interfaz de bienvenida; se emite el

sonido de encendido para comprobar el funcionamiento del zumbador; se activan la vibración, la

bomba de aspiración y la indicación de alarma sonora para comprobar si estas

funciones son normales;

Se muestran las alarmas alta y baja del canal de detección, el

rango de detección y el procedimiento de autocomprobación. Una vez finalizado el procedimiento

de autocomprobación, se entra directamente en el estado de detección normal.

5.2 Instrucciones de apagado de los productos OT137

Con el equipo encendido y funcionando en modo de detección, pulse el

botón de encendido. En ese momento, el zumbador emitirá un sonido intermitente, vibración

y aviso luminoso; 3s después la información desaparece y, al soltar el botón, el equipo se

apaga.

5.3 Descripción de las funciones de los parámetros del producto OT137

La contraseña predeterminada de fábrica es 1111. Si no se establece ninguna, se volverá a la

interfaz de detección después de 10 segundos.

6

La función del menú de usuario se describe a continuación:

Registro de alarmas: permite consultar los registros de alarma recientes, hasta 1000

registros de alarma.

Configuración de alarmas: permite ajustar los valores de alarma baja y alta del

producto.

Ajuste de cero: permite configurar el desplazamiento del punto de cero del producto.

Calibración del instrumento: los parámetros de gas de cada canal pueden

verificarse o calibrarse con gas patrón.

Autocomprobación del sistema: comprueba si la luz, el sonido de alarma y el vibrador

del producto funcionan correctamente.

Información del canal: permite consultar de forma intuitiva el valor de alarma, el rango

y otra información de parámetros del producto.

Ajuste de la hora: permite ajustar la hora del producto.

Configuración de contraseña: permite establecer la contraseña de usuario para evitar errores de manejo

provocados por otros factores.

Restaurar valores de fábrica: permite restablecer directamente la función de fábrica

y la información original modificada por el usuario se eliminará automáticamente tras

la restauración. Proceda con cuidado.

Salir: esta función permite volver directamente a la interfaz de detección o

volver automáticamente a la interfaz de detección después de 10 segundos sin ninguna otra

operación.

Advertencia: no cargue el producto en el lugar de detección

para evitar incendios o explosiones provocados por las chispas generadas al enchufar

el cargador; procure no cargar el producto cuando esté encendido, a fin de

evitar que se vean afectadas la velocidad de carga y la autonomía de la batería. 5.4 Instrucciones de manejo del menú 1. Registro de alarmas: registrar los datos de alarma A) Entre en el menú, seleccione el primer elemento "Registro de alarmas" y pulse el botón de encendido para entrar en "Registro de alarmas", como se muestra en la figura 1-1 b) Pulse el botón de encendido para seleccionar y entrar en "Borrar/Salir"

7

y entrar en la función, como se muestra en la figura 1-2. Pulse el "botón izquierdo" para borrar el registro de alarmas y pulse el "botón derecho" para volver al elemento del menú

Figura 1-1 Figura 1-2 2. Configuración de alarmas: ajustar los valores de alarma baja y alta del canal

A) En el menú, seleccione "Configuración de alarmas" pulsando las teclas izquierda y derecha

para entrar en la interfaz de configuración de alarmas, como se muestra en la figura 2-1

b) Pulse las teclas izquierda y derecha para cambiar entre los canales "Anterior" y

"Siguiente". Pulse el botón central de encendido para confirmar el canal

seleccionado. Pulse la tecla central para desplazar el cuadro de selección hacia arriba o hacia abajo. Véase

la figura 2-2. Pulse las teclas izquierda y derecha para "Aumentar" o "Disminuir" los

valores de alarma alta y baja preestablecidos.

c) Ajuste el cuadro de selección hasta la parte inferior, como se muestra en la figura 2-3. Pulse

la tecla izquierda para seleccionar "Guardar"; el icono de guardado se volverá azul. Como se muestra en

la figura 2-4, esto indica que el guardado se ha realizado correctamente. Pulse la tecla derecha "Salir"

para volver a la interfaz del menú. Pulse la tecla central "Volver" para el cambio de

canal.

Figura 2-1 Figura 2-2 Figura 2-3 Figura 2-4

3、Ajuste de cero: entrar en el desplazamiento de cero.

8

A) Pulse las teclas izquierda y derecha para cambiar entre los canales

"Anterior" o "Siguiente". Véase la figura 3-1

b) Ajuste el cuadro de selección hasta la parte inferior, espere a que el valor del punto de cero

se estabilice y pulse la tecla izquierda para seleccionar "Guardar". El icono de guardado se volverá

azul, como se muestra en la figura 3-2, lo que indica que el guardado se ha realizado correctamente. Pulse la

tecla derecha "Salir" para volver a la interfaz del menú. Pulse la tecla central

"Volver" para cambiar de canal.

Figura 3-1 Figura 3-2

4、Calibración del instrumento: entrar en la calibración. Véase la figura 4-1 A) Pulse las teclas izquierda y derecha para cambiar entre los canales

"anterior" o "siguiente". Como se muestra en la figura 4-1. Tras seleccionar el canal,

pulse la tecla central de confirmación para entrar en el desplazamiento del punto de cero. Como se muestra en

la figura 4-2

b) Pulse la tecla izquierda "Guardar" para guardar el punto de cero. (Tenga en cuenta que, al

guardar el valor del punto de cero, debe hacerse en aire limpio)

C) Pulse la tecla central "OK" para entrar en el gas patrón. Como se muestra

en la figura 4-3

D) Pulse las teclas izquierda y derecha para ajustar hacia arriba y hacia abajo e introducir el

valor del gas patrón.

E) Pulse la tecla central "OK" para iniciar la calibración por ventilación

(este proceso dura menos de 60s). Como se muestra en la figura 4-4. Espere a que el valor

se estabilice y pulse la tecla central "OK" para entrar en los ajustes guardados.

F) Una vez guardado correctamente, el icono de guardado se volverá azul. Pulse

"Salir" a la derecha para volver al elemento del menú y pulse la tecla central

"Volver" para cambiar de canal.

9

Figura 4-1 Figura 4-2 Figura 4-3 Figura 4-4

5、Autocomprobación del sistema: autocomprobar la bocina, la vibración y el zumbador. Véase la figura 5-1

a) Pulse cualquier tecla "Salir" para volver al elemento del menú.

Figura 5-1 Figura 6-1 Figura 7-1

6、Información del canal: mostrar la información de cada canal, como

se muestra en la figura 6-1

A) Pulse cualquier tecla "Salir" para volver al elemento del menú. A) Pulse cualquier

tecla "Salir" para volver al elemento del menú.

7、Ajuste de la hora: ajustar la hora, como se muestra en la figura 7-1

A) Pulse la tecla central "seleccionar" para cambiar el año, el mes, el día,

la hora, el minuto y el segundo. Pulse las teclas izquierda y derecha "aumentar" y

"reducir" para ajustar la hora. A) Pulse la tecla central "seleccionar" para cambiar

el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo. Pulse las teclas izquierda y

derecha "aumentar" y "reducir" para ajustar la hora.

10

8、Configuración de contraseña: modificar la contraseña del usuario.

A) En primer lugar, verifique la contraseña original del usuario. Véase la figura 8-1 A)

En primer lugar, verifique la contraseña original del usuario. Véase la figura 8-1

b) Una vez superada la verificación, entre en la modificación de la contraseña.

Como se muestra en la figura 8-2. Pulse las teclas izquierda y derecha "aumentar" y

"reducir" para ajustar el valor.

c) Tras introducir y confirmar la contraseña, se preguntará

si desea guardarla. Pulse la tecla izquierda "Sí" para guardar la contraseña y la

modificación se realizará correctamente. Vuelva al elemento del menú, pulse la tecla derecha

para no guardar y vuelva al elemento del menú. c) Tras introducir y

confirmar la contraseña, se preguntará si desea guardarla. Pulse la tecla

izquierda "Sí" para guardar la contraseña y la modificación se realizará correctamente.

Vuelva al elemento del menú, pulse la tecla derecha para no guardar y vuelva al

elemento del menú.

Figura 8-1 Figura 8-2

9、Restaurar valores de fábrica: restablecer los datos a los ajustes de fábrica. A) Verifique primero la contraseña del usuario.

b) Se indicará si se desea restaurar. Véase la figura 9-1

c) Pulse la tecla izquierda "Sí" para iniciar la restauración. Como se muestra en la figura

9-2. Vuelva al menú cuando finalice la restauración.

11

Figura 9-1 Figura 9-2 6. Precauciones de uso

(1) Evite que el equipo caiga desde un lugar elevado o sufra

vibraciones violentas.

(2) Es posible que no pueda funcionar con normalidad en presencia de gas de alta

concentración.

(3) Utilice y maneje el equipo estrictamente según el manual de

instrucciones, ya que de lo contrario podrían obtenerse resultados de medición inexactos o dañarse el

equipo.

(4) Este producto no debe almacenarse ni utilizarse en un entorno

que contenga gases corrosivos (como cloro en alta concentración,

etc.), ni debe utilizarse ni almacenarse en otras condiciones severas

(incluidas temperatura alta o baja, humedad elevada, campo electromagnético

y luz solar intensa).

(5) Si tras un uso prolongado hay suciedad en la superficie del equipo,

límpiela suavemente con un paño suave y limpio humedecido en agua, y no

utilice disolventes corrosivos ni objetos duros para limpiar la superficie del

equipo, ya que de lo contrario podrían producirse arañazos o daños en la superficie

del equipo.

(6) Para garantizar la precisión de la detección, el equipo debe

calibrarse periódicamente y el periodo de verificación no debe superar un

año.

(7) Se recomienda que la vida útil del sensor infrarrojo y del

sensor semiconductor sea de 5 años, y la del sensor catalítico

12

y la del sensor electroquímico, de 2 años.

(8) Extraiga la batería de litio y el sensor del detector

desechado y envíelos al lugar designado o devuélvalos a nuestra empresa.

No los arroje a la basura.

(9) Si tiene cualquier aplicación o fallo de uso distinto de lo descrito

en este manual, contacte con nosotros para obtener una solución.

(10) En un entorno de gas explosivo, el paquete de baterías no puede

desmontarse ni sustituirse, ni tampoco cargarse. En un

entorno de gas explosivo, no puede utilizarse el equipo periférico conectable que no

esté certificado como antideflagrante, ni puede sustituirse el

sensor.

(11) En los productos con certificación antideflagrante, no deben sustituirse ni modificarse

de forma arbitraria los componentes o estructuras que afecten al

rendimiento antideflagrante.

(12) En las normas nacionales correspondientes existen disposiciones

claras para la selección, la instalación o el uso del diseño eléctrico en

lugares peligrosos con riesgo de explosión. Las unidades de instalación o uso deberán cumplir

estrictamente dichas disposiciones para garantizar la seguridad antideflagrante de los

equipos eléctricos en lugares peligrosos con riesgo de explosión.

(13) La carga debe realizarse en un lugar seguro y con el

cargador profesional suministrado con el equipo. 7. Fallos comunes y sus soluciones

fallo

Fenómeno

Posible causa de

fallo

modo de solución

El equipo

no puede arrancar

tensión inferior al

nivel

Cargue a tiempo

sistema bloqueado Contacte con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

13

fallo Contacte con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

No hay reacción al

gas de prueba

El circuito está

defectuoso o la

vida útil del sensor ha

caducada

Contacte con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

La pantalla es

inexacta

El sensor está

caducado

Contacte con el distribuidor o

el fabricante para la reparación

Sin calibrar durante

mucho tiempo

Calibre a tiempo

La hora es

muestra

incorrecta

La batería está

completamente agotada

Cargue y restablezca la hora cuando

sea oportuno

Fuerte

electromagnética

interferencia

Restablezca la hora

El cero

calibración oportuna

punto cero no

está disponible

El sensor deriva

demasiado

Calibre o sustituya el sensor a

tiempo

No muestra

cero en aire limpio

el entorno

Deriva del sensor Realice una calibración a cero

La interfaz

de detección normal

del instrumento

muestra escala completa

Sensor

avería

Contacte con el distribuidor o

fabricante para sustituir el sensor

8. Garantía y mantenimiento

(1) El periodo de garantía de este producto es de un año (excepto los

componentes de desgaste). En caso de fallo en condiciones normales de uso, se podrá disfrutar de servicios gratuitos de

14

mantenimiento y reparación en fábrica. Los daños

causados por factores humanos y catástrofes naturales o por un uso anormal no están dentro

del alcance de la garantía.

(2) Si la vida útil del sensor caduca, contacte con nosotros para obtener un sensor nuevo.

(3) Si el usuario no puede resolver el problema, puede enviar el detector

de vuelta a nuestra empresa para su mantenimiento. Resolveremos el fallo lo

antes posible y se lo devolveremos al usuario. 9. Almacenamiento

El producto debe almacenarse en una sala ventilada con una temperatura ambiente de

-10℃~+55℃ y una humedad relativa no superior al 85%,

y el aire no debe contener gases nocivos ni impurezas que corroyan el

producto. 10. Accesorios

Los productos suministrados incluyen un detector de gas con alarma, un

manual de instrucciones, un certificado de producto y tarjeta de garantía, un

informe de ensayo de fábrica y un juego de cargador.

15

Apéndice Tabla de parámetros de gas

El gas medido Rango de medición

completa

resolución

proporción

Registro

inferior

Registro

superior

combustible EX 0-100%LEL 1%LEL 20 50

Oxígeno O2 0-30%VOL 0.1%VOL 19.5 23.5

Sulfuro de hidrógeno,

H2S

0-100ppm 1ppm 15 35

monóxido de carbono CO 0-1000ppm 1ppm 50 150

Dióxido de nitrógeno,

NO2 0-20ppm 0.1ppm 5 10

gas natural 0-100%LEL 1%LEL 20 50

metano 0-100%LEL 1%LEL 20 50

Dióxido de carbono, CO2 0-5000ppm 1ppm 1500 2500

óxido nítrico NO 0-250ppm 1ppm 50 150

nitrógeno 0-100%VOL 0.1%VOL 76.5 80.5

Dióxido de azufre, SO2 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

Cloro, Cl2 0-20ppm 0.1ppm 5 10

Amoníaco NH3 0-100ppm 0.1/1ppm 15 35

Hidrógeno H2 0-1000ppm 1/10ppm 50 150

Fosfina, PH3 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

cloruro de hidrógeno HCl 0-20ppm 0.1/1ppm 5 10

Para obtener más parámetros del producto, contáctenos

## Henan Otywell Electronic Technology Co.,

## LTD

Dirección: Unit 2, Building 38, Lian Dong U Valley, Lianhua Street,

High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province

Tel.: 400-811-8873 Sitio web: http://www.otywell.com

## Calidad excelente, digna de confianza